- 1 db Real-Time PCR készülék

Termékleírás / Műszaki specifikáció

I. Real-Time PCR készülék

1. Max. 32 minta/futás Futás ideje: kb. 40-50 perc standard PCR protokoll esetén A PCR reakció térfogata 10-100 µl A mérések műanyag 8-as strip-ekben történnek.

2. Gerjesztés Típus: Nagy fényerejű LED Hullámhossz (csúcs): 495-505 nm Átlagos életidő=Készülék életidő

3. Detektor Típus: spektrométer Felbontás: 2 nm (emissziós hullámhossz) Integrációs idő: 0.1 és 9 sec között Érzékenység: < 2.0 nmol/l fluorescein (10 μl reakciós térfogat esetén) Hullámhossz tartomány: 510 és 750 nm között (CMOS kamera) Hullámhossz detektálás: Folyamatos spektrum

4. A Thermal Block műszaki adatai Hőmérséklet kontroll: Peltier-alapú fűtés és hűtés Hőmérséklet tartomány: 40 és 99°C között Fűtési sebesség: 5°C/s Hűtési sebesség: 4°C/s Felület anyaga: ezüst Hőmérséklet eloszlás: ±0.1°C Hőmérséklet pontosság: ±0.25°C

5. Gyárilag-kalibrált festékek: SYBR Green I / FAM/ Resolight; VIC/HEX/Yellow555; LC Red 610/Texas Red; Cy5;

6. Applikációk Realtív és Abszolút mennyiségi analízis Olvadáspont analízis Végpontos genotipizálás High Resolution Melting (HRM)

7. Érzékenység 2-fold diszkrimináció Dinamikus tartomány: 9-log Detektálási határ: 1 kópia

8. Műszaki adatok, Külső interfészek LAN Közvetlen kapcsolat a számítógéppel Számítógép nélküli üzemmód: Futás indítása az USB meghajtón keresztül, előre definiált programmal

9. Szoftver, amely alkalmas:  futási programok egyszerű definiálására  templátokból történő indításra  a műszer irányítására, szabályozására  a reakció során kapott adatok tárolására, elemzésére  az eredmények riportálására  a mérés során az aktuális mérési adatok folyamatos - on-line – megjelenítésére  a mérésből származó adatok mennyiségi meghatározásra, abszolút és relatív kvantifikálással  olvadáspont elemzésre  a szoftver Windows, MAC és Linux környezetben is működik  a szoftver USB stick-re telepítve kerül a felhasználóhoz