1 db H 1025 nagy áramlási sebességű folyadékmelegítő

A H-1025 nagy áramlási sebességű folyadékmelegítő melegített folyadékot, - mint krisztalloidokat, vértkészítményeket, –beleértve vörösvértesteket– továbbít nagy áramlási sebességgel, volumenpótlásként a trauma következtében vagy sebészeti beavatkozás alatt nagy vérveszteséget szenvedett pácienseknek. Funkciói részletezve:

Folyadékmelegítés

A folyadékmelegítő a burkolaton belül található tartályban lévő folyadékot melegíti fel, és pumpálja keresztül az alumínium hőcserélőn, ami az egyszer-használatos szerelék része. A fűtőfolyadék visszatér a tartályba, miközben végig elszigetelve maradt a betegtől és a melegítendő folyadéktól. A fűtőfolyadék a gyártó által előre beállított hőmérsékletre melegszik fel. A rendszer folyamatosan ellenőrzi a fűtőfolyadék hőmérsékletét. Túlmelegedés esetén folyadékmelegítő kialakításából adódóan leáll, és fény- valamint hangjelzést aktiválva riaszt.

Túlnyomásos folyadékbevitel

A túlnyomásos folyadékbevitelt a készülék a burkolaton belül található kompresszor és a két szilárdfalú nyomáskamra segítségével valósítja meg. A nagy áramlási sebességet a nyomáskamrákban túlnyomás alá helyezett folyadékzsákok biztosítják.

| Paraméterek | H-1025 |
| --- | --- |
| Működési elv | 300 Hgmm-es túlnyomásos kamrákból indított nagymennyiségű folyadék nagyteljesítményű alumínium hőcserélővel (non-invazív módon) biztosított gyors, precíz felmelegítése, légtelenítése és továbbítása a beteg felé. |
| Kezelhetőség | Egyszerű |
| Készülékvezérlés | Be/Ki kapcsoló gomb (fűtés) Be/Ki kapcsoló gomb (túlnyomás) Két tesztgomb |
| Fűtővíz hőmérséklete | Gyárilag kalibrált, 41,7 ± 0,3 ºC |
| Hőmérséklet beállítási pontosság | ± 0,3 °C |
| Hőcserélő | Alumínium |
| Fűtési teljesítmény | 1 400 W |
| Fűtőfolyadék hőmérsékletének kijelzése | Igen |
| Hőmérsékletmérési helyek | Készüléken belül két helyen |
| Túlmelegedés elleni védelem | Igen |
| Túlmelegedés elleni védelem kalibrációja | 43,9 ± 0,1 ºC |
| Szerelék választék | 4 db |
| Szerelék térfogat | 56 – 90 ml szerelékenként változó |
| Túlnyomás kamrák száma | 2 db |
| Túlnyomás kamrák | Szilárd burkolatúak, beépített membránnal, zsáktartóval az infúziós zsák gyors és könnyű cseréjéhez |
| Maximális nyomás | 300 Hgmm |
| Folyadékbevitel sebessége | 75 – 66 000 ml/h |
| Riasztás – túlfűtés | Igen |
| Riasztás – kevés fűtővíz | Igen |
| Riasztás – nem megfelelő csatlakozás | Igen |
| Riasztás | Fény és hangjelzés |
| Fűtőfolyadék tartály térfogata | 1,4l |
| Fűtőfolyadék szintje látható | Igen |
| Szélesség x magasság x mélység | 51 cm x 1,7 m x 51 cm |
| Súly | 27,7 kg |
| Állványra szerelt | Igen, görgős állvány a könnyű mozgatáshoz |
| Elektromos jellemzők | 230 VAC, 50-60Hz, 6,3 A |
| Elektromos biztonsági osztály | Class I, B |
| Műtőben és intenzív osztályon egyaránt használható | Igen |