1 db Aneszteziológiai fecskendős gyógyszeradagoló pumpa (TIVA/TCI)

Technikai paraméterek:

|  | Minimum követelmények | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Általános követelmények: |  |  |
| Folyamatos adagolás min. 0,1 – 1200 ml/ó sebességtartományban | Igen |  |
| Bólus adása 50 ml-es fecskendőnél min. 10-1200 ml/ó tartományban | Igen |  |
| Kézi bólus funkció | Igen |  |
| Légtelenítés / Purge funkció | Igen |  |
| Áramlási sebesség változtatása infúzióadagolás közben (Titrálás) | Igen |  |
| Különböző méretű és gyártmányú fecskendőkkel használható | Igen a használható méreteket és gyártmányokat kérjük megadni. |  |
| Automatikus fecskendőméret felismerés | Igen |  |
| Manuális fecskendőszár befogás | Igen |  |
| Beállítható nyomáshatárok, | Igen |  |
| Összes beadott térfogat kijelzése | Igen |  |
| Beállítható nyomáshatárok | Igen Kérjük megadni |  |
| Okklúziós nyomás állítási fokozatainak száma min. 10 | Igen |  |
| Riasztás a nyomás határérték elérése miatt (elzáródás) | Igen |  |
| Okklúzió feloldásakor automatikus bólus csökkentés (backoff/antibólus funkció) | Igen |  |
| A készülék min. 4 féle TCI- pharmakokinetikai programmal rendelkezzen | Igen Kérjük megadni |  |
| A készüléken belül felváltva alkalmazható a TCI és a TIVA program tetszés szerint | Igen |  |
| Működési üzemmódok száma (ml/ó, TIVA, TCI, TIVA-TCI) | Igen |  |
| A készülékben tárolható TIVA gyógyszerprotokollok száma min. 800 db. | Igen, |  |
| A készülékben tárolható gyógyszernevek min. 18 karakterben | Igen, |  |
| A beteg súlya alapján automatikus kalkuláció / dozírozás végzése | Igen |  |
| Plazma koncentrációra történő vezérlés | Igen |  |
| Agyi koncentrációra történő vezérlés | Igen |  |
| Automata indukció | Igen |  |
| Szükség esetén „Pause” program indukció adását követően | Igen |  |
| Programozható a gyógyszer kiürülési koncentrációja | Igen |  |
| Grafikus és numerikus megjelenítése az agyi koncentrációnak | Igen |  |
| Grafikus és numerikus megjelenítése a plazma koncentrációnak | Igen |  |
| A koncentrációs trend megjelenítésnek az idő intervalluma állítható 5 – 60 percig | Igen |  |
| Ébredési idő megjelenítése | Igen |  |
| Különböző felhasználói profil tárolása a pumpában, melyből a pumpa bekapcsolásakor választani lehet | Igen |  |
| A pumpában tárolható felhasználói profilok száma | Kérjük megadni |  |
| Az árban bennfoglalt számítógépes konfigurációs program | Igen |  |
| KVO (vénafenntartó) funkció | Igen |  |
| KVO mértéke állítható | Igen, |  |
| KVO állítás fokozatainak száma | Kérjük megadni |  |
| Eseménytárolás/kijelzés | Igen |  |
| Rögzíthető események száma min 1300 | Igen, kérjük megadni |  |
| 24 óra alatt beadott volumenek naplózása a készülékben | Igen |  |
| A kijelzőn egy időben megjelenő min. 8 paraméter | Igen Kérjük megadni |  |
| Kijelző mérete cm x cm / cm2 min. 50 cm2 | Igen Kérjük megadni |  |
| Akusztikus és vizuális riasztások | Igen |  |
| Hálózati és akkumulátoros üzemmód | Igen |  |
| Készülékbe épített 230V-os hálózati tápegység és töltő | Igen |  |
| Akkumulátor működési ideje 5ml/ó adagolási sebesség mellett min. 6 óra | Igen |  |
| Akkumulátor töltési ideje 0-96%-ra Max. 3 óra | Igen |  |
| Akkumulátor töltöttségi állapotának megjelenítése | Igen |  |
| Infravörös vagy RS232 kommunikációs csatlakozás | Igen |  |
| Pumpa rögzítése medikai sínen (25x10mm) és infúziós állványon | Igen |  |
| Pumpa DOC rendszerbe építhetősége | Igen |  |
| Készülékbe integrált felfogó, infúziós állványra rögzítő szerkezet | Igen |  |