5 db Közepes tudásszintű fecskendős gyógyszeradagoló pumpa

Technikai paraméterek:

|  | Minimum követelmények | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Általános követelmények: |  |  |
| Folyamatos adagolás min. 0,1 – 1200 ml/ó sebességtartományban | Igen |  |
| Bólus adása 50 ml-es fecskendőnél min. 10-1200 ml/ó tartományban | Igen |  |
| Kézi bólus funkció | Igen |  |
| Légtelenítés / Purge funkció | Igen |  |
| Áramlási sebesség változtatása infúzióadagolás közben (Titrálás) | Igen |  |
| Különböző méretű és gyártmányú fecskendőkkel használható | Igen a használható méreteket és gyártmányokat kérjük megadni. |  |
| Automatikus fecskendőméret felismerés | Igen |  |
| Manuális fecskendőszár befogás | Igen |  |
| Magyar nyelvű kezelőfelület, szoftver | Igen |  |
| Magyar nyelvű figyelmeztetések, hibaüzenetek | Igen |  |
| Összes beadott térfogat kijelzése | Igen |  |
| Beállítható nyomáshatárok 50-1000 Hgmm | Igen |  |
| Okklúziós nyomás állítási fokozatainak száma min. 10 db | Igen |  |
| Riasztás a nyomás határérték elérése miatt (elzáródás) | Igen |  |
| Okklúzió észlelésekor automatikus bólus csökkentés (backoff/antibólus funkció) | Igen |  |
| Térfogat-idő üzemmód | Igen |  |
| Volumenhatárolás | Igen |  |
| KVO (vénafenntartó) funkció | Igen |  |
| KVO mértéke állítható | Igen, |  |
| Eseménytárolás/kijelzés | Igen |  |
| Rögzíthető események száma min 1500 | Igen, kérjük megadni |  |
| Események pumpában való tárolása folyamatos használat mellett min. 1 évig | Igen |  |
| 24 óra alatt beadott volumenek naplózása a készülékben | Igen |  |
| „Stand by” üzemmód | Igen |  |
| A készülékben tárolható gyógyszernevek és protokollok száma min. 1000 db | kérjük megadni |  |
| A készülékben tárolható gyógyszernevek min. 18 karakterben beírhatóak | Igen |  |
| Beállítható gyógyszer csoportok / Profilok száma min. 10 | Igen |  |

| A kijelzőn egy időben megjelenő min. 7 paraméter | Kérjük megadni |  |
| --- | --- | --- |
| Kijelző mérete cmxcm / cm² Min. 40cm² | Kérjük megadni |  |
| Akusztikus és vizuális riasztások | Igen |  |
| Hálózati és akkumulátoros üzemmód | Igen |  |
| Készülékbe épített 230V-os hálózati tápegység és töltő | Igen |  |
| Akkumulátor működési ideje 5ml/ó adagolási sebesség mellett min. 6 óra | Igen |  |
| Akkumulátor töltési ideje 0-96%-ra Max. 3 óra | Igen |  |
| Akkumulátor töltöttségi állapotának megjelenítése | Igen |  |
| Infravörös vagy RS232 kommunikációs csatlakozás | Igen |  |
| Pumpa rögzítése medikai sínen (25x10mm) és infúziós állványon | Igen |  |
| Pumpa DOC rendszerbe építhetősége | Igen |  |
| Készülékbe integrált felfogó, infúziós állványra rögzítő szerkezet | Igen |  |