| Jellemző adatok, paraméterek | Igény | Ajánlott paraméter | Súlyszám |
| --- | --- | --- | --- |
| Színes képernyő | min. 8"-os |  |  |
| A kijelzőn megjelenített görbék száma: | min. 4 |  |  |
| Víz elleni védettség: | IPC (fröccsenő folyadék elleni védettség) megléte |  |  |
| Üzemmódok: félautomata, manuális, szinkron és aszinkron | Igen |  |  |
| Bifázisos defibrilláló hullámforma | Igen |  |  |
| Energia szintek | minimum2-360 J |  |  |
| Töltési idő 360 J-ra | max. 8 sec. |  |  |
| Beállítható energiafokozatok száma | min. 15 lépcső |  |  |
| Az energiaszintek lapátról is állíthatók | Igen |  |  |
| Felhasználó által előre definiálható ún. auto sequence üzemmód | minimum 3 energiaszinttel |  |  |
| Beépített külső pacemaker demand és fix üzemmódokkal | Igen |  |  |
| Pacemaker frekvencia tartomány | min. 40-170 pulzus/perc |  |  |
| Pacemaker impulzus erősség | minimum 0-200 mA |  |  |
| CPR ütemadó a mellkasi kompresszióhoz | előny a funkció megléte |  | 5 |
| Hálózati és akkumulátoros üzemmód | Igen |  |  |
| Li-ion akkumulátor | 2 db |  |  |
| A készülékbe beépített hálózati tápegység és akkutöltő | Igen |  |  |
| Akkumulátoros üzemmódban a maximális energia szintű defibrillálás lehetősége | minimum 150 |  |  |
| Monitorozási idő akkuról | min. 8 óra |  |  |
| Pacemaker használata akkuról | min. 5 óra |  |  |
| Események tárolásának es utólagos nyomtatásának lehetősége belső memóriában | minimum 40 db |  |  |
| Beépített hőírós nyomtató | min. 80 mm széles |  |  |
| Monitorozás |  |  |  |
| EKG | Igen |  |  |
| EKG kábelcsatlakozás | 4 végtagi és 6 mellkasi |  |  |
| I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5 és V6 elvezetések egyidejű megjelenítése | Igen, mind a 12 |  |  |
| Szívfrekvencia detektálása: | min 15-300 bpm |  |  |
| Életveszélyes aritmiák felismerése: Aszisztolé, V-fib/ V-tach | Igen |  |  |
| Noninvazív vérnyomásmérés (NIBP) | Igen |  |  |
| Kézi és automatikus vezérlés | Igen |  |  |
| Beállítható automatikus mérési idő, kijelzéssel | Igen |  |  |
| Mérési tartomány | 10-270 Hgmm |  |  |
| Systoles, diastoles és középnyomás jelzése | Igen |  |  |
| Vénasztázis üzemmód | Igen |  |  |
| Pulzoximetria (SpO2) | Igen |  |  |
| Mérési tartomány | 10-100% |  |  |
| Perifériás pulzusszám kijelzés | 30-250/min |  |  |
| Szaturációs érték riasztás beállítható | Igen |  |  |
| Szaturációs érték és pletizmográfiás görbe megjelenítése | Igen |  |  |
| Állítható hangerősség | Igen |  |  |
| A pulzus hangmagassága a szaturációnak megfelelő | Igen |  |  |
| Többször használatos ujjérzékelők | Igen |  |  |
| Légzés | Igen |  |  |
| Mellkasi impedancia-változás módszerével | Igen |  |  |
| A méréshez használt elvezetés választható (előny) | kérjük megadni, a funkció megléte előny |  | 5 |
| Mérési taromány: | 0-100/min |  |  |
| Riasztás beállított határértékre | Igen |  |  |
| Apnoe riasztás | Igen |  |  |
| IBP mérés | Igen |  |  |
| Két független mérőcsatorna | Igen |  |  |
| Mérési tartomány: | -40 - 300 Hgmm |  |  |
| A mérési tartomány automatikusan alkalmazkodik a kijelölt mérési helyhez | Igen |  |  |
| Felhasználó által definiálható nyomáscímkék | Igen |  |  |
| Szisztolés, diasztolés és középnyomás kijelzés | Igen |  |  |
| Riasztás minden fenti mért értékre állítható | Igen |  |  |