1 db Fecskendős infúziós pumpa:

Automatikus és manuális bólus üzemmóddal rendelkezik. A páciens biztonságát antibólus és antiszifon funkciók fokozzák. A készülék lehetőséget biztosít az infúziós paraméterek megváltoztatására az infúzió folyamatának megszakítása nélkül. Adagolási sebessége 0,1-1500 ml/óra. Az infúzió teljes volumene 0,1-9999,9 ml. A készülék a következőfecskendőkkel használható: 10-, 20- 30-, 50/60-, 100 ml, a főbb, általánosan használt típusokból. Pontossága az alkalmazott fecskendőkkel +-2%. Bólusadagolás: 10-1500 ml. A készülék tápellátása: 220-230V AC+- 10%, 50/60 Hz, vagy beépített tölthető akkumulátor. Az akkumulátor működési ideje 8 óra 5 ml/óra működési sebességnél. Kijelzője: 16 karakter x 2 soros LCD kijelző háttérvilágítással. Mérete: 135x305x195 mm, 2,6 kg.