Mobil Ultrahang diagnosztikai készülék

| Elvárt paraméter |  | Súlypont | Elvárás | Teljesített paraméter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cardiologiai vizsgálatok |  |  | Igen |  |
| Nyaki erek vizsgálata |  |  | Igen |  |
| Periphaeria vascularis vizsgálatok |  |  | Igen |  |
| Műszaki elvárások: |  |  |  |  |
| Akkumulátorról való működés maximális ideje, |  | S=5 | Adja meg a működési időtartamot |  |
| dinamikus tartomány legalább 160dB |  |  | Igen |  |
| maximális frame rate (fekete fehér): min. 100 Hz |  |  | Igen |  |
| legalább 10"-os color monitor |  |  | Igen |  |
| legalább 20cm-es penetrációs mélység |  |  | Igen |  |
| Fontosabb üzemmódok : |  |  | Kérjük megadni |  |
| transducer választék legalább: phased array, lineáris, stb. |  |  | Igen |  |
| Képfordítás ( jobb – bal , fel - le ) |  |  | Igen |  |
| Működési módok |  |  |  |  |
| 2D mód: |  |  | Igen |  |
| Minimum 256 szürkeségi fok |  |  | Kérjük megadni |  |
| Cineloop memória: eltárolt képek száma, min. 100 kép |  |  | Igen, kérjük megadni |  |
| Zoom |  |  | Igen |  |
| M mód: |  |  |  |  |
| M mód |  |  | Igen |  |
| M mód scrolling sebesség min 3-féle |  |  | Igen |  |
| PW Doppler |  |  | Igen |  |
| Változtatható formátumú 2D/PW spektrum megjelenítés |  |  | Igen |  |
| Full Screen spektrum megjelenítés |  |  | Igen |  |
| Duplex mód |  |  | Igen |  |
| Power Doppler |  |  | Igen |  |
| Color Doppler |  |  | Igen |  |
| Szöveti harmonikus képalkotás |  |  | Igen |  |
| Készülék bekapcsolásának legkisebb ideje (sec) |  | S=5 | Kérjük megadni |  |
| Archíválás / Perifériák |  |  |  |  |
| A képek feliratozhatók-e |  |  | Kérjük megadni |  |
| Fekete fehér nyomtató csatlakoztatási lehetősége |  |  | Igen |  |
| VGA kimenet |  |  | Igen |  |
| Ethernet kimenet |  |  | Igen |  |
| S-video kimenet |  |  | Igen |  |
| Composit video kimenet |  |  | Igen |  |
| Digitális képarchiválás, PC kompatibilis formátumban |  |  | Igen |  |
| Egyéb megválaszolandó kérdések |  |  |  |  |
| Méretek, cm |  |  | Kérjük megadni |  |
| A lehető legkisebb súly (Legfeljebb 10 kg (1 transducerrel)) |  | S=5 | Igen, kérjük megadni |  |
| Közvetlen printer és vagy video recorder csatlakoztathatóság |  |  | Igen |  |
| Kért transducerek: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| Elektronikus Phased Array transducer min 2-4 MHz között, 1 db, adja meg a frekvencia tartományt |  |  | Igen, kérjük megadni |  |
| CW, PW Doppler, THI, Color Doppler üzemmódokkal |  |  | Igen |  |
| 2. |  |  |  |  |
| Lineáris vizsgálófej, legalább 5-10 MHz közötti frekvenciatartomány vascularis vizsgálatokhoz, 1 db |  |  | Igen, kérjük megadni |  |
| PW Doppler, Color Doppler üzemmódokkal |  |  | Igen |  |
| Software és USB kábel, a képek PC-re történő archiválásához |  |  | Igen |  |
| Egyéb feltételek: |  |  |  |  |
| SZERVIZ |  |  |  |  |
| Garanciális idő (minimum 12 hónap) | S=5 |  | Kérjük megadni |  |
| Magyarországi szerviz megléte |  |  | Igen, kötelező |  |
| Szerviz rendelkezésre állása (hibabejelentéstől a javítás megkezdéséig eltelt idő) |  |  | Max. 48 óra |  |
| Készülékre kiképzett szervizmérnökök száma |  |  | Kérjük megadni |  |
| ALKATRÉSZELLÁTÁS |  |  |  |  |
| Hány évig garantálják az alkatrészellátást, minimum 10 év |  |  | Kérjük megadni |  |
| Magyar nyelvű használati utasítás |  |  | Igen |  |
| GARANCIA IDŐ ALATT: |  |  |  |  |
| ## Karbantartás ingyenes |  |  | Igen |  |
| Kiszállás karbantartásra ingyenes |  |  | Igen |  |
| CE engedély száma vagy 16/2006 (03.27) EÜM rendelet, vagy Egészségügyi Minisztérium Orvostechnikai Intézet szerint |  |  | Kérjük megadni |  |
| EGYÉB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK |  |  |  |  |
| Teljesítési határidő |  |  | Kérjük megadni |  |
| Installáláshoz szükséges napok száma |  |  | Kérjük megadni |  |