- részajánlati kör:

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,

- vákuum szárítószekrény készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- Mérnöki Kar – Folyamatmérnöki Intézet (Biomérnöki labor)

- 2. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. minimum 25 liter belső térfogat |  |  |
| 2. rozsdamentes acél anyagú belső burkolat; biztonsági üveg az ajtóban |  |  |
| 3. mikroprocesszoros hőmérsékletvezérlés |  |  |
| 4. legalább 6 db előre meghatározott szárítási program tárolási lehetőség a memóriában |  |  |
| 5. minimum 2 db rozsdamentes acélból vagy alumíniumból készült tálca (min 10 kg teherbírás/tálca) |  |  |
| 6. minimálisan elvárt névleges teljesítmény 1200 Watt |  |  |
| 7. minimálisan elvárt hőmérséklettartomány: 25-180˚C |  |  |
| 8. hőmérséklettartási precizitás ±0.5˚C vagy jobb |  |  |
| 9. tápfeszültség: 200-240 V; 50-60 Hz |  |  |
| 10. vákuumrendszer elszívási kapacitása min. 1,5 m3/óra, |  |  |
| 11. elvárt végvákuum a szárítótérben legalább 100 mBar, vagy ennél kisebb |  |  |
| 12. a vákuumrendszer tápfeszültsége 200-240 V; 50-60 Hz |  |  |
| 13. a berendezés tartalmazza az összes szükséges csatlakozókat és csöveket a vákuum-egység és a szárítószekrény összekapacsolására |  |  |
| 14. garancia minimum 12 hónap |  |  |