- részajánlati kör

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- Víztisztisztító/sómentesítő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- TTIK Biológia – Biotechnológiai Tanszék v. labor

- 36. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Víztisztisztító/sómentesítő készülék |  |  |
| 1. A készülék 24 literes patron gyantával legyen felszerelve. | - azonos | - igen |
| 2. digitális kijelzésű mérőfejjel rendelkezzen | - azonos | - igen |
| 3. maximális sótalanító teljesítmény | - azonos vagy több | - 600 liter/óra |
| 4. maximum üzemi hőmérséklet | azonos vagy több | - 50°C |
| maximum üzemi nyomás | azonos vagy több | - 6bar |
| 5. névleges csatlakozó méret | - azonos vagy kompatibilissá tehető | - 3/4" |
| 6. sótalanító kapacitás: | - azonos vagy jobb | - 7,5 mol/reg legyen |
| 7. 2 regenerálás közötti teljesítmény 10nk°-ú nyersvíznél | - azonos vagy több | - 2100 liter |
| 8. 2 regenerálás közötti teljesítmény 20nk°-ú nyersvíznél | - azonos vagy több | - 1100 liter |
| 9. 2 regenerálás közötti teljesítmény 30nk°-ú nyersvíznél | - azonos vagy több | - 700 liter |
| 10. nyomásesés 20°C-on legyen | - azonos  10% | - 0,4bar |
| 11. átmérő max. legyen | - azonos | - 250mm |
| 12. magasság max. | - azonos vagy kisebb | - 900mm legyen |
| 13. üzemi tömeg | - azonos vagy kisebb | - max. 27kg |
| 14. 1 db cserepatron | - azonos | - igen |