- 2. Részajánlati kör

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- Ultratiszta víztisztító készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- TTIK Biológia – Biotechnológiai Tanszék v. labor

- 35. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. laboratóriumi víztisztító berendezés |  |  |
| 1. A berendezés tudjon gyártani egy készülékházban ASTM TYPE III. és ASTM TYPE I. ultratiszta vizet. | - azonos | - igen |
| 2. A készülék közvetlenül csapvízről működjön, legalább 3x os külső előszűrő egységet tartalmazzon. | - azonos | - igen |
| 3. Készüléken belüli tisztítási egységek fizikailag 1 db integrált töltetben kapjanak helyet. | - azonos | - igen |
| 4. A készülék tartalmazzon mélységi szűrőként 0,5 mikron méretű aktív szén szűrőt, | - azonos | - igen |
| 5. A készülék tartalmazzon eldobható Reverz Ozmózis membránt | - azonos | - igen |
| 6. A készülék tartalmazzon legalább két tipusú gyantából álló ioncserélő gyantatöltetet. | - azonos | - igen |
| 7. A készülék tartalmazzon -185/254nm hullámhosszú UV lámpát, | - azonos | - igen |
| 8. A készülék tartalmazzon 0,22 mikron pórusméretű autoklávozható végszűrőt. | - azonos | - igen |
| 9. Maximális kapacitás az elsődlegesen gyártandó reverz ozmózis Type III. tipusú vízre. | - azonos vagy több | - 3,6 liter/óra |
| 10. Készülékházon belüli belső tartály mérete. | - azonos,  10% | - 6,5 liter |
| 11. Minimum áramlási sebesség az ultratiszta víz gyártásakor. | - azonos vagy több | - 0,4 liter/perc |
| 12. Ultratiszta víz minősége, ellenállás | - azonos vagy több | - 18,2MegaΩ/cm. |
| 13. Ultratiszta víz minősége, Toc. | - azonos | - < 6 ppb. |
| 14. Mennyiség alapján kalibrálható vízvételi funkció az ultratiszta víz gyártásához. | - azonos | - igen |
| 15. Manuális vezérlésre, indítás és leállításra alkalmas gyorsgomb a készülék elején, ultatiszta vízhez. | - azonos | - igen |
| 16. Dönthető színes kijelző | - azonos | - igen |
| 17. Kijelző: százalékos vízszintjelzővel a belső tartályhoz, | - azonos | - igen |
| 18. Kijelző: vízminőség kijelzés az ultratiszta vízhez. | - azonos | - igen |
| 19. Kijelzőn megkülönböztethető figyelmeztető és szervíz jelzések legyenek. | - azonos | - igen |
| 20. Az ultratiszta vizet a készülék rendszeresen egy visszatérő ágban forgassa az ioncserélő gyantatölteten keresztül | - azonos | - igen |
| 21. Az ultratiszta vizet a készülék a visszatérő ágban germicidálja | - azonos | - igen |
| 22. A készülék mérete: asztalon helyen férjen el. | - azonos vagy kisebb | - maximum 30cm széles x36,5cm mély |
| 23. A készülék magassága. | - azonos vagy kisebb | - Max: 56,5 cm |
| 24. A tartályból az RO víz szükség esetén kinyerhető legyen. | - azonos | - igen |
| 25. A készülék szükség esetén 30l és/vagy 60l es külső tartállyal fejleszthető legyen. | - Azonos, térfogat20% | - igen |
| 26. A készülék rendelkezzen egy gyári használati segédlettel | - azonos | - igen |