- 5. részajánlati kör

- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2012/SZTE. számú,

- Növénynevelő klímakamra párásítással készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- TTIK Biológia – Növénybiológiai Tanszék v. labor

- 69. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| I. Növénynevelő klímakamra az alábbi technikai követelménnyel |  |  |
| - tartalmazzon 2 x 8 db minimum 18 W-os fénycsőmodult |  |  |
| - legyen minimum 600 liter belső térfogatú |  |  |
| - hőmérséklet stabilitása legyen maximum +/- 0,5ºC |  |  |
| - hőmérséklet uniformitása legyen maximum +/- 1ºC |  |  |
| - páratartalom legyen programozható az alábbi határokon belül: 50 to 85% RH vagy megvilágítással 40 to 95% RH |  |  |
| - a megvilágítás, a hőmérséklet és páratartalom napi változás legyen programozható |  |  |