- A Szegedi Tudományegyetem ……………./2013/SZTE. számú,

- optikai elven működő kontakt szög mérő készülék beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárásának műszaki minimumfeltételei

- Mérnöki Kar –Folyamatmérnöki Intézet (Környezetmérnöki labor)

- 7. eszközsor

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| 1. elvárt mérhető paraméterek:felületi feszültség, felületi szabadenergia, kontakt szög |  |  |
| 2. a berendezés legyen alkalmas vékony síklapok felületén való mérésre (szűrőpapír, szűrőmembránok) |  |  |
| 3. kontakt szög mérési tartomány 1-180 fok, 0,1° precizitás |  |  |
| 4. felületi feszültség mérési tartomány 0.01-800 mN/m, vagy szélesebb |  |  |
| 5. szoftveresen vezérelt adagolóberendezés, amely több férőhelyes, vagy több férőhelyessé bővíthető, adagoló fecskendővel és tűkészlettel, amely elegendő legalább 50 mérésre |  |  |
| 6. 3 dimenzióban állítható mintatartó asztal, amely dönthető vagy dönthetővé bővíthető; papírok és vékony fóliák befogására alkalmas mintatartó |  |  |
| 7. állítható erősségű megvilágítás |  |  |
| 7. 1/2" CCD nagysebességű (minimum 60 fps (780×580 pixel esetén) digitális kameramodul optikai zajszűrővel |  |  |
| 8. USB interfész számítógépes kommunikációhoz |  |  |
| 9. a készüléknek megfelelő vezérlő és adatelemző szoftver(ek) statikus és dinamikus kontakt szög-méréshez, szilárd minták felületi szabadenergiájának számolására, folyadékok felületi és határfelületi feszültségének mérésére, (függő csepp módszer) |  |  |
| 10. tápfeszültség: 200-240 V, 50-60 Hz |  |  |
| 11. garancia minimum 12 hónap |  |  |
| 12. Az ár tartalmazza a helyszínre szállítás, üzembe helyezés és a kezelőszemélyzet betanításának költségét |  |  |