Megnevezés: "Folyadék hővezető-képesség meghatározó készülék"

Speciális feltétel: a készüléknek együtt kell tudnia működni egy meglévő másik eszközzel (HEL Autolab nagynyomású reaktor), ezért az ajánlattétel feltétele az előzetes személyes konzultáció, amelyről hivatalos jegyzőkönyv készül.

Kapcsolattartó: Dr Kónya Zoltán vagy Dr. Kukovecz Ákos.

Leírás:

A készüléknek alkalmasnak kell lennie folyadékok hővezető-képességének meghatározására. A készülék megkövetelt részegységei:

A.	mérőfej

B.	csatlakozó a mérőfej és a vezérlőegység között

C.	vezérlő és adatgyűjtő egység

D.	csatlakozás a vezérlőegység és személyi számítógép között

E.	adatgyűjtő és kiértékelő szoftver

A részegységeknek a következő minimális műszaki tartalomnak kell megfelelniük:

A.	Mérőfej

-	Mérendő folyadék hőmérséklete: 0 °C – 120 °C

-	Üzemi nyomás: 1- 100 bar

-	Mérendő folyadék viszkozitása: 0,0001 Pa*s – 50 Pa*s

-	Mérendő folyadék hővezetőképessége: 0,050 – 50,000 W/(m*K)

-	Mérendő folyadék térfogata: 100-500 cm3.

-	A mérőfejnek képesnek kell lennie egy 50 Pa*s viszkozitású folyadék 60 rpm fordulatszámú, 4 cm átmérőjű lapátos keverővel történő keverése közben ébredő nyíróerőt tartósan, üzemszerűen elviselni.

-	A mérőfejnek együtt kell tudnia működni egy meglévő másik eszközzel (HEL Autolab nagynyomású reaktor).

B.	Csatlakozó a mérőfej és a vezérlőegység között

-	A csatlakozást legalább 1,5 m hosszú vezetékkel kell megoldani.

-	A vezeték vagy vezetékköteg maximális átmérője 0,5 cm lehet.

-	A csatlakozásnak olyannak kell lennie, hogy egy későbbi fejlesztés után képes legyen 150 °C hőmérséklet és 100 bar nyomás tartós, üzemszerű elviselésére.

C.	Vezérlő és adatgyűjtő egység

-	A vezérlő és adatgyűjtő egység feladata a mérőfej vezérlése, az adatok begyűjtése és továbbítása a feldolgozó számítógép felé.

-	A vezérlésnek felhasználói beavatkozás nélkül, önállóan kell működnie a számítógépen futó szoftver által kijelölt módon. Biztosítani kell a méréseknek a felhasználható által a szoftverben kijelölt gyakoriságú és számú automatikus ismételhetőségét.

-	Igényelt hővezetőképesség-mérési pontosság: a mért hővezetőképességi érték 0,5%-a.

-	Igényelt reprodukálhatóság: a mért hővezetőképességi érték 5%-a.

-	A vezérlőegységnek magyar szabványos végfelhasználói elektromos hálózati táplálásúnak kell lennie, C vagy F típusú csatlakozóval.

-	A vezérlőegységnek képesnek kell lennie folyamatosan működni 24 órán keresztül. A vezérlőegység legfeljebb heti 24 óra tervezett leállást igényelhet.

D.	Csatlakozás a vezérlőegység és a személyi számítógép között

-	A kétirányú adatkapcsolatot USB 2.0 szabvány szerint kell megvalósítani.

-	A kétirányú kapcsolatot szabvány USB kábellel kell fizikailag megoldani.

E.	Adatgyűjtő és kiértékelő szoftver

-	A szoftvernek Microsoft Windows 7 és Microsoft Windows 8 operációs rendszerek alatt is működnie kell.

-	A szoftvernek önállónak kell működnie, nem igényelheti további szoftverek megvásárlását a működéshez.

-	A szoftvernek képesnek kell lennie teljes kísérletek felhasználói beavatkozás nélküli vezénylésére, különösképpen arra, hogy egy 24 órás intervallumon belül 1 másodperc pontossággal előre meghatározott időpontokban méréseket indítson, leállítson, adatokat értékeljen és elmentsen.

-	A szoftvernek legalább a következő adatokat kell tudnia ASCII formátumú adatfileba elmentenie: mérési idő, mért hővezetőképesség W/(m*K) egységben, a mérőfejnek kiküldött és a mérőfej által visszaadott nyers adatok (feszültségszint, kapacitásérték, ellenállásérték, áram stb, a választott fizikai mérési elvnek megfelelően).

-	A szoftvernek lehetővé kell tennie a mérőfej és a vezérlőegység működőképességének felhasználó általi tesztelését.

-	A szofver forráskódját és annak későbbi módosítási jogát az eszköz átadásakor a felhasználónak visszavonhatatlanul át kell adni.

A sikeres ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy szállítás után biztosítja a következőket:

-	telepítés, üzembehelyezés, 1 kezelő helyszíni betanítása,

-	mérőképesség validálása 5, a felhasználó által biztosított folyadék hővezetőképességének meghatározásával,

-	Teljeskörű garanciavállalás és folyamatos, díjmentes terméktámogatás biztosítása az átadástól számított 2 éven keresztül.