1 db FT-IR spektrométer készülék és tartozékok:

- spektrális tartomány: 7800 – 350 cm-1,
- spektrális felbontás: legalább 0,4 cm-1
- N2-nel öblíthető optikai rendszer
- interferométer: 45o Michelson elrendezés auto alignment funkcióval
- mozgó tükör sebessége beállítható 1, 2, 3, 4 mm/sec értékekre
- beam splitter: Ge/KBr
- standard detektor: Peltier termosztált DLATGS
- egyidejűleg 2 detektor befogadására legyen képes, melyek szoftveresen vezérelhetők legyenek
- jel/zaj viszony: peak-to-peak 35000:1 (4 cm-1, 1 perc, 2200 cm-1)
- beépített validációs hardver
- automatikus tartozékfelismerő rendszer
- USB kommunikáció a számítógéppel

- a szoftver legyen Windows 8.1 Pro 64 bit-es operációs rendszerrel kompatibilis
- a szoftver a készülékvezérlés és adatgyűjtés mellett rendelkezzen validációs szoftverkomponenssel
- szoftveres vízgőz és széndioxid kompenzáció
- tartalmazzon kereső szoftvercsomagot, mely rendelkezik saját spektrum könyvtárépítési lehetőséggel
- mérés utáni spektrum korrekciók elvégzésének automatizálhatósága, és valós idejű spektrum megjelenítés közben lehetőség valós idejű spektrum korrekciókra
- a mért spektrumok miniatűr („thumbnail”) megjelenítése a mérőképernyőn

- cink-szelenid kristályos ATR feltét nyomáshatárolóval, használható hullámhossz-tartomány: 15000-500 cm-1, alkalmazható nyomás: 400 kg/cm2

- flexibilis, sima, konkáv fejek a feltéthez, párolgás gátló fedő

- opcionális rapid scan 10 scan/sec bővíthetőség
- opcionális mintatérbe helyezhető FT-IR mikroszkóp, melyhez az FT-IR készülék szoftvere teljes körű vezérlést és adatgyűjtést biztosít
- opcionális Vibrációs Cirkuláris Dikroizmus kiegészítő egység, mely a az FT-IR készülék optikáját használva egy rendszeren belül biztosítja az FTIR és VCD spektrumok felvételét