- A SZTE Fogorvostudomáyi Kar, Cone Beam CT berendezés bérlésével kapcsolatos eljárás műszaki minimumfeltételei

- SZTE/2015/PB04487 számú nyílt ajánlattételi eljárás

- A táblázat kitöltése, azaz a megajánlott eszköz műszaki paramétereinek alábbi formában történő megadása kötelező. Az „azonos / eltérő” oszlopban, az adott sorban meghatározott paraméternek való pontos megfelelés esetén kell az „azonos” megjelölést feltüntetni, bármilyen irányú eltérés esetén pedig az „eltérő” jelölést, mindkét esetben rögzítve a következő oszlopban a konkrét paramétereket.

| Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények | Ajánlat megfelelősége a minimum követelményeknek |  |
| --- | --- | --- |
|  | - azonos/eltérő | - Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere |
| A megajánlott eszköz gyártója, típusa: |  |  |
| i-CAT Next Generation nagy látómezejű Cone Beam CT |  |  |
| Főbb jellemzők: |  |  |
| Amorf szilikon flat panel: 20 x 25 cm |  |  |
| Tartozék: rekonstrukciós számítógép és 20 collos monitor |  |  |
| Rekonstrukciós és display szoftver |  |  |
| Implantátum-tervező modul |  |  |
| 3D DICOM adatbázis |  |  |
| 20 MB alatti fájlméret, könnyű kezelhetőség (navigációs programokra) |  |  |
| Helyigény: 1,2m * 1,1m |  |  |
| További műszaki adatok: |  |  |
| Csőfeszültség: 120 kVp(eff) |  |  |
| Csőáram: 3-7 mA |  |  |
| Feszültség hullámforma: konstans |  |  |
| Fókuszméret: 0,5 mm |  |  |
| Működési ciklus: 3% |  |  |
| Cső távolsága a detektortól: 71,4 cm |  |  |
| Cső távolsága a betegtől: 49,53 cm (forgástengely) |  |  |
| Minimum szűrés (120 kVp(eff)-on): min.10 mm |  |  |
| Maximálisan mért folyamatos csőműködés: 130 kVp @ 0,5 mA |  |  |
| Maximálisan mért impulzusos csőműködés: 130 kVp @ 1mA |  |  |
| Maximum eltérés: kV: +/- 5kV |  |  |
| mA: +10% |  |  |
| Időzítő: +/- 0,01 sec vagy 5%, amelyik a nagyobb |  |  |
| Maximum érték: 15 kV @ 120 kV |  |  |
| Sugárcső mérete: lekerekített négyszögletes cső (23,8 cm széles x 5 cm – 19,2 cm magas) |  |  |
| PAN opció: négyszögletes cső 1 cm széles x 16 cm magas |  |  |
| Képdetektor: Amorf szilikon „Flat Panel” (olvasható terület), 23,8 cm széles x 19,2 magas |  |  |
| Gray scale: 14 bit |  |  |
| Voxel méret: 0,4/0,3/0,25/0,2 mm |  |  |
| Képalkotás: egyszeri 360 fokos elfordulás (maximum) |  |  |
| Szkennelési idő: 26,9/8,9 sec |  |  |
| Képmező: (standard) 16,5 cm átmérő x 17 cm magasság (maximum) |  |  |
| Elsődleges rekonstrukció: kevesebb, mint 2 perc egy 26,9 másodpercnyi képalkotáshoz 0,4 voxel-en |  |  |
| Másodlagos rekonstrukció: valódi idő |  |  |
| Megállási távolság és szög: periodikus megállás -45° és 470° értékeknél (referencia-érték a közös mechanikai váz (ún. gantry) kiindulópontja, ami 0°). A Platform travel 69 mm. |  |  |
| Szükséges áramellátás: |  |  |
| Hálózati feszültség: 100VAC, 115VAC, 200VAC vagy 230VAC (gyári beálltás) |  |  |
| Szükséges hálózati feszültség-szabályozás: +10% |  |  |
| Hálózati áram: 15 Amps (100V), 10 Amps (115V), 7,5 Amps (200V) vagy 5 Amps (230V) |  |  |
| Hálózati frekvencia: 50 Hz/ 60 Hz |  |  |
| Fázis: egyfázisú |  |  |
| Főmegszakító: 15 Amps (100V), 10 Amps (115V), 7,5 Amps (200V) vagy 5 Amps (230V) |  |  |
| Névleges elektromos bemeneti áramellátás: szkennelési volumen = 300W (120kV, 5mA); PAN szkennelés (nagy) = 625W (94kV, 5mA). |  |  |
| Névleges maximális elektromos bemeneti áramellátás 100 kV-on: 850W (100 kV, 7mA). |  |  |

A bérlendő berendezéssel kapcsolatosan bővebb információ kérhető az alábbi kapcsolattartótól:

Pólya Krisztina; telefon:  +36 62/34-2162; e-mail: polya.krisztina@stoma.szote.u-szeged.hu

Tervezett szállítási/telepítési és számlakiküldési cím: SZTE Fogorvostudományi Kar, 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64.

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tervezett bérlési időszak: 26 hónap

A kiajánlott bérleti díj tartalmazza a berendezés helyszínre történő szállításának és helyszínen történő üzembe helyezésének és teljes körű installálásának költségeit, a kezelő személyzet teljes körű betanításának költségét valamint adott esetben a belföldi forgalomba hozatalhoz szükséges adókat, vámokat, illetékeket is a hatályos magyar jogszabályok szerint. Az ajánlattevő ezeken felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlattevő részére. Az ár nem tartalmazhat semmilyen árfolyamváltozáshoz kötött feltételt, az magyar forintban kifejezett fix összeg.

Fizetési mód: a szerződéses időszak alatt, a nyertes ajánlattevő (bérbeadó) részéről havonta kiállított számla alapján történik, utólagosan 60 napos átutalással.

Kérjük, hogy csak a kiírásban részletesen meghatározott/specifikált berendezésre nyújtson be ajánlatot. A pályázó cégek a benyújtott ajánlatukhoz feltétlen csatolják a fenti táblázatot kitöltve, a megajánlott eszköz műszaki minimumfeltételeinek/paramétereinek viszonylatában,

"Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 8 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz."