Beszerzés tárgya: 1 db Lamináris box

Alapkövetelmények:

- személy, termék és környezetbiztonsági követelményeket kielégítő, EN 12469 Class II type A2 követelményeket teljesítő lamináris fülke

- minimum 24 hónapos garancia a megajánlott készülékre

| Jellemző adatok, paraméterek | Igény | Megajánlott termék paraméterei |
| --- | --- | --- |
| A készülékek leírása és alapfelszereltsége: - manuális ablakmozgatás - mikroprocesszor vezérlés, digitális kijelzéssel - döntött, reflexiómentes üvegből készült munkatér ablak - vertikális légvezetés - állandó légsebesség mérés, real-time LCD kijelzéssel - üzemóra számláló, HEPA filter élettartam kimutatással - optikai és akusztikai riasztórendszer - hagyományos tisztítószereknek ellenálló külső burkolat - több szegmenses kivehető rozsdamentes acél belső munkalap - 2 db elektromos csatlakozó - oldalanként 2 db 23 mm Ø fali átmenet (csap nem tartozék) - programozható UV lámpa, automatikus kikapcsolással (gyárilag beépítve) -állványzat | Igen |  |
| munkaterület méretei szélessége 900 mm +/- 10 % mélysége 630 mm +/- 10 % magassága 780 mm +/- 10 % | Igen, kérjük megadni |  |
| külső méretei (szél. x. msg. x mély.) max. 1000 x 1522 x 798 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| főszűrő és kimenőszűrő minősége H 14 HEPA (EN 1822 szabvány szerint) | Igen |  |
| (70% visszaforgatott, 30% kivezetett szűrt levegő) 99,999% leválasztási biztonságú, nagy teljesítményű szűrő 0,3 mikron nagyságig | Igen |  |
| biztonsági osztály Class II (2-es osztály) | Igen |  |
| kiáramló/beáramló légmennyiség min. 290 m3/h | Igen |  |
| vizsgálótér megvilágítás > 800 lux | Igen |  |
| zajszint < 60 dB (A) | Igen |  |