UV/VIS Spektrofotométer Specifikáció

(Alkalmas legyen spektrumanalízisre és csúcsfelismerésre)

Optikai rendszer: egy- vagy két fény utas fotométer, nagy érzékenységű detektorral

Hullámhossz tartomány legalább: 200-800 nm

Hullámhossz pontosság legalább 1 nm

Sávszélesség fix vagy változtatható, de legyen 2 nm is

Alkalmas legyen az alábbi mérési módokra:

- abszorbancia-, transzmittancia leolvasás

- mennyiségi analízis kalibrációs görbével

- spektrumfelvétel, spektrumkiértékelés: csúcskeresés, matematikai funkciók, deriválás

- mérés több hullámhosszon

- egyszerű kinetikai mérések (enzimaktivitás meghatározása)

Férőhely: 4 férőhelyes küvetta tartó (10 mm)

Kijelző: legalább 5”

A jobb felhasználhatóság érdekében, kérjük a fotométer számítógépes vezérlésének a lehetőségét, USB kimenettel rendelkezzen.

Az adattárolás részben a fotométer memóriájában valósuljon meg.

Garancia: min. 2 év

Az alapcsomag tartalmazza a következőket:

-4 férőhelyes küvettatartó, 4 db optikai üveg és 2 db kvarc küvetta, USB kábel, alkalmazás szoftver a számítógépes vezérléshez, porvédő, felhasználói kézikönyv.

A részletes specifikáció mellett kérem feltüntetni

- az üzembe helyezés költségét

- a szállítási díjat

- a szállítási időt

FONTOS! Számítógépet és monitort ne tartalmazzon a kiajánlott ár!