Inkubátor (inkubátoros rázógép) beszerzése

Igényelt mennyiség: 2 db

Specifikációk:

1. inkubátoros rázógép

- rendelkezzen beépített rázóasztallal

- belső térfogat: 260 liter

- beállítható hőmérséklet-tartomány: környezeti hőmérséklet + 10°C…80°C

- hőmérséklet beállítás: 0,1°C fokonként

- rázóasztal karbantartásmentes, közvetlen meghajtással

- a hajtás állórésze egyenáramú elektromágnesekből és érzékelőkből, míg mozgó része állandó mágnest tartalmazzon szíj, bordásszíj alkalmazása nélkül

- három különböző értékre beállítható rázási amplitúdó (12,5; 25 és 50 mm)

- az asztal mozgása súrlódásmentes, aktív fékrendszerrel rendelkezzen

- a rázóasztal mozgása ajtónyitásra megálljon, zárásra elinduljon

- orbitális és lineáris rázás

- rázási frekvencia (rázási amplitúdó függvényében): 20…500 rpm

- rázási frekvencia beállítása: 1 rpm

- rázási sebesség pontossága: ± 0,1 rpm

- rázási idő: 1 másodperc…999 óra

- maximális terhelhetőség: 25 kg

- teljesítmény felvétel: <800 W

- levegő keringtetés: minimum 160 m3/óra

Ajánlati feltétel:

- készülékek egymás tetején elhelyezhetőek legyenek

- 5 év teljes körű garancia

- szervizszolgáltatás: meghibásodás bejelentése esetén 2 munkanapon belül történő reakció

- gyártó által képzett magyarországi szakszerviz (tanúsítvány csatolása)

- az ajánlati ár tartalmazza a helyszíni beüzemelés és betanítás költségét is!

2. inkubátoros rázógép

- rendelkezzen beépített rázóasztallal

- belső térfogat: 260 liter

- beállítható hőmérséklet-tartomány: környezeti hőmérséklet - 15°C…80°C (hűthető)

- hőmérséklet beállítás: 0,1°C fokonként

- rázóasztal karbantartásmentes, közvetlen meghajtással

- a hajtás állórésze egyenáramú elektromágnesekből és érzékelőkből, míg mozgó része állandó mágnest tartalmazzon szíj, bordásszíj alkalmazása nélkül

- három különböző értékre beállítható rázási amplitúdó (12,5; 25 és 50 mm)

- az asztal mozgása súrlódásmentes, aktív fékrendszerrel rendelkezzen

- a rázóasztal mozgása ajtónyitásra megálljon, zárásra elinduljon

- orbitális és lineáris rázás

- rázási frekvencia (rázási amplitúdó függvényében): 20…500 rpm

- rázási frekvencia beállítása: 1 rpm

- rázási sebesség pontossága: ± 0,1 rpm

- rázási idő: 1 másodperc…999 óra

- maximális terhelhetőség: 25 kg

- teljesítmény felvétel: <950 W

- levegő keringtetés: minimum 160 m3/óra

Ajánlati feltétel:

- készülékek egymás tetején elhelyezhetőek legyenek

- 5 év teljes körű garancia

- szervizszolgáltatás: meghibásodás bejelentése esetén 2 munkanapon belül történő reakció

- gyártó által képzett magyarországi szakszerviz (tanúsítvány csatolása)

- az ajánlati ár tartalmazza a helyszíni beüzemelés és betanítás költségét is!

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.