- RÉSZAJÁNLATI KÖR:

Pormentes munkakörnyezetet biztosító, kompakt lamináris fülke lábazattal (pl. Alpina K700)

- Mennyiség: 1 db

- Kompakt, önhordó (külső egységeket nem igényel, az elektromos bekötésen kívül)

- Külső méret (alapterület): max. 600 x 900 mm (mélység x szélesség)

- Belső méret: min. 450 x 600 x 500 mm (mélység x szélesség x magasság)

- Áramlási rendszer: vertikális kialakítású, a mintát védő kivitel

- Munkaterület részecskementessége: 99.995% MPPS (HEPA EN 1822 vagy H14 vagy ISO Class 5)

- Előszűrő: van (EU3 vagy G3 vagy EN 779)

- Munkafelület: rozsdamentes acél (nem lyukacsos)

- Két oldalfal és az ajtó (frontoldalon): átlátszó, üveg

- A munkafelület megvilágítása: fénycső vagy LED (látható és UV tartományban is)

- A frontoldali ajtó felfelé nyitható (teljesen lehajtva vagy lehúzva a teljes front felületet lefedi)

- Manuális/automata vezerlőrendszer digitális kijelzővel, amelyen a ventilláció, a szűrők és a megvilágítás állapota, időzítése kezelhető/leolvasható

- Lábazat: van (de a fülke enélkül, laborasztal tetejére helyezve is működtethető)

Minta modell: Alpina K700  - a specifikációban szereplő paraméterekkel egyező vagy valamely paraméterében jobb készüléket helyettesítő termékként elfogadunk

- RÉSZAJÁNLATI KÖR:

Félmikro laboratóriumi analitikai mérleg (pl. Boeco BXX-22)

- Mennyiség: 1 db

- Leolvashatóság (ha kettős tartománya van, akkor a finomabbé): 0.01 mg

- Terhelhetőség (ha kettős tartománya van, akkor a finomabbé): min. 80 g

- Ismételhetőség (ha kettős tartománya van, akkor a finomabbé): max. 0,02 mg

- Linearitás (ha kettős tartománya van, akkor a finomabbé): max. 0.1 mg

- Beépített (gombnyomásra vagy automatikusan működő) belső kalibráció

- Stabilizációs idő: max. 10 s

- Min. két oldalon nyitható üveg huzatvédő

- Jó leolvashatóságú, multifunkciós digitális kijelző (kétsoros vagy grafikus)

Minta modell: Boeco BXX-22 - a specifikációban szereplő paraméterekkel egyező vagy valamely paraméterében jobb készüléket helyettesítő termékként elfogadunk