Ultrahang készülék neurológiai vizsgálatokra

| Paraméter | Minimum feltétel | Ajánlat |
| --- | --- | --- |
| Vizsgálati területek: |  |  |
| Érvizsgálatok | Igen |  |
| Transcranial Doppler vizsgálatok | Igen |  |
| A készülék paraméretei: |  |  |
| A készülék tömege | max. 70 kg |  |
| A készülék teljesítményfelvétele maximum 500VA | igen, kérjük megadni! |  |
| Gyári beépített akkumulátor | igen |  |
| Akkumulátorról való működés standby üzemmódban minimum 15 perc | igen, kérjük megadni! |  |
| Akkumulátorról való működés szkennelési üzemmódban minimum 8 perc | igen, kérjük megadni! |  |
| A képalkotás műszaki paraméterei: |  |  |
| Rendszer dinamika tartomány | min. 250 dB |  |
| Minimális vizsgálati mélység | 2 cm |  |
| Maximális vizsgálati mélység | 33 cm |  |
| Monitor: |  |  |
| A monitor mérete | Min. 21" |  |
| LCD monitor | igen |  |
| A monitor felbontása | Min. 1920 x 1080 |  |
| Kezelőfelület: |  |  |
| Háttér világítású funkciógombok | igen |  |
| Érintőképernyős vezérlés különálló érintőképernyővel | igen |  |
| Az érintőképernyő mérete | min. 10" |  |
| Vizsgálófejek: |  |  |
| Phased Array szektor vizsgálófej TCD vizsgálatokra | igen, típusát kérjük megadni! |  |
| Phased Array szektor vizsgálófej B-módban beállítható, a monitoron megjelenő frekvencia tartománya | min. 2,0 - 5,0 MHz |  |
| Phased Array szektor vizsgálófej látószöge | min. 120 fok |  |
| Lineáris vizsgálófej erek vizsgálatára | igen, típusát kérjük megadni! |  |
| A lineáris vizsgálófej B-módban beállítható, a monitoron megjelenő frekvencia tartománya | min. 7,0 - 12,0 MHz |  |
| A lineáris vizsgálófej látómező nagysága | 35 – 50 mm |  |
| A lineáris vizsgálófej kristályelemeinek száma | min. 192 |  |
| A későbbiekben mátrix lineáris vizsgálófejjel (minimum 1000db kristályelem) való bővítés lehetősége. (A vizsgálófej az ajánlatadás pillanatában elérhető kell legyen) | igen, típusát kérjük megadni! |  |
| Üzemmódok: |  |  |
| B-mód | igen |  |
| Color Doppler | igen |  |
| Power Doppler, irány érzékeny | igen |  |
| PW Doppler nagy ismétlési frekvenciával | igen |  |
| Trapezoid képalkotás | igen |  |
| Nem a Doppler elven alapuló áramlás megjelenítési mód, amely kiterjed a teljes képalkotási területre, amely nem irányfüggő és nem írja felül az érfalakat. | Igen |  |
| Fenti üzemmódok használata, tápellátás nélkül, beépített akkumulátorról. | Igen |  |
| Képminőség: |  |  |
| Beépített preset-ek a különböző alkalmazásokhoz | igen |  |
| Minimum 5 fokozatban állítható szemcsésség csökkentő képjavító eljárás ( pl. XRES, SRI, HI-REZ vagy ezekkel egyenértékű technika) | igen, kérjük megadni |  |
| Minimum 3 fokozatban állítható real time, térbeli compound technika (Sono CT, CrossXBeam vagy ezzel egyenértékű technika ) | igen, kérjük megadni |  |
| A trapezoid képalkotásnál a real-time térbeli compound technika használható | Igen |  |
| Automatikus kép-optimalizálási lehetőség B-módban, PW Doppler-módban egy gombnyomással, élő képen | igen |  |
| Képtárolási lehetőségek: |  |  |
| Cine memória | igen |  |
| Minimum 500GB beépített merevlemez | igen, kérjük megadni |  |
| A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott B-módú képen az erősítés, dinamikatartomány, szürkeskála és a szemcsésség csökkentés mindegyikének utólagos állíthatósága | igen |  |
| A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott color Doppler képen az erősítés, színtérkép utólagos állíthatósága | igen |  |
| A készülék merevlemezén tárolt, a képernyőre visszahívott PW Doppler spektrumon a szögkorrekció és az alapvonal mindegyikének utólagos állíthatósága | igen |  |
| Képek exportja USB pen drive-ra közvetlenül az ultrahang készülékről | igen |  |
| Állóképek exportja JPEG, vagy BMP, vagy TIFF formátumban | igen |  |
| Mozgóképek exportja AVI formátumban | igen |  |
| Mérési és számítási programok: |  |  |
| Valós idejű, automatikus Doppler számítások | igen |  |
| Automatikus intima-média vastagság mérés | igen |  |
| Kimenetek, perifériák: |  |  |
| USB kimenet | igen |  |
| Ethernet | igen |  |
| DVI vagy HDMI videó kimenet | igen |  |