CO2 inkubátor specifikáció:

| Paraméter: | Leírás |
| --- | --- |
| Külső méret (szélesség x mélység x magasság): | maximum 725 mm x 790 mm x 1010 mm |
| Térfogat: | minimum 160 liter |
| Hőmérséklettartomány: | környezeti hőmérséklet +5°C és +50°C között |
| Hőmérséklet eloszlás hibája: | kisebb, mint ±0,3°C |
| Széndioxid tartomány: | 0 – 20 % között állítható |
| Széndioxid ingadozás: | kisebb, mint ±0,2 % |
| Széndioxid érzékelő: | IR szenzor |
| Szabályozás: | mikroprocesszor vezérlés (hőmérséklet és széndioxid) |
| Kivitel: | közvetlen fűtésű, légköpenyes rendszer |
| Belső felület: | antibakteriális belső felület |
| Polcok száma: | minimum 3 darab, kivehető, perforált |
| Vezérlőpanel: | digitális, LCD érintőkijelzős panel |
| Interfész: | USB |
| Mintavédelem: | hatékony antibakteriális belső felület, beépített UV lámpa a levegő és vízgőz sterilizálásra, vagy dekontaminációs program |
| Párologtatóedény: | rendelkezzen párologtatóedénnyel |
| CO2 palack – nyomásszabályzás: | a nyomásszabályozó (reduktor) tartozék legyen |
| Garancia: | Jótállás időszaka, amely alatt teljeskörű helyszíni garanciális szakszervíz biztosított (min. 12 hónap) |
| Szervíz: | Meghibásodás esetén, 3 munkanapon belüli javítás cserealkatrész biztosításával |