- részajánlati kör

Beszerzés tárgya, mennyisége:

Kutatási célra használandó – Steril fülke (1 db), CO2 inkubátor (1 db)

Specifikáció:

Az elvárt paraméterek a következők:

Termék neve: A2 kategóriájú biohazard lamináris steril fülke CO2 inkubátorral

1db Steril fülke paraméterei:

- 	70% lamináris recirkuláció, 30% kimenő légáram

- legalább 2 db megnövelt vastagságú HEPA szűrő 99,999% hatékonysággal 0.3 um-nél nagyobb részecskékkel szemben

- Elektromosan mozgatható döntött biztonsági üvegablak

- Felhajtható ablak 30-35 cm magasságban

- Osztott rozsdamentes acél munkafelület

- Mikroprocesszoros kontroll, LCD kijelző

- V-alakú peremelszívás (a légáramlat elülső elszívása egy V alakú kialakításon át történjen)

- Homogén légáramlás a munkatérben: +/-10 % tűréshatáron belül

- Átlátszó oldalsó biztonsági üvegablakok

- Zajszint: 49 dB (A) alatt legyen

- Alacsony hőenergia átadás a munkatérnek (< 1 ºC)

- Vizuális és akusztikus vészjelzés

- Alacsony energia felhasználású legyen: 170-175 W

- 3 darab digitális EC ventilátorral rendelkezzen

- Szabályozható fényerősség: 0-2000 lux

- Gáz, vákuum csatlakozó (biztonsági csappal) a munkatérben

- 2 db elektromos csatlakozás a munkatérben

- Állítható magasságú lábazat

- Beépített UV lámpa időzítéssel és üzemóra számlálóval (a készülék számolja a működési idejét)

- Belső munkatér szélessége: 120 cm, keresztülvihető legyen a készülék 80 cm széles ajtón (készülék szétszedése nélkül)

- A készülék teljes magassága ne haladja meg a 200 cm-t (80 cm magas lábazattal használva)

- Nemzetközi standardoknak való megfelelés: EN 12469 (TÜV certificate csatolása szükséges az ajánlathoz)

- Szükséges tartozékok: (a fülkével együttesen szállítandó):

lábazat, UV lámpa, 2 db elektromos csatlakozó, perforált ablak három nyílással, biztonsági gázcsap, vákuumcsap

1db CO2 inkubátor paraméterei:

- 	Direkt fűtésű CO2 Inkubátor

- 	Térfogat: minimum 170 liter

-	Rozsdamentes, korróziónak ellenálló acél belső térrel rendelkezzen

- 	Digitális kijelzővel: 2 db fluoreszcens (hőmérséklet és CO2) és LCD kijelzővel rendelkezzen

-	Infravörös CO2  érzékelő (IR szenzor)

-	Hőmérséklet tartomány: szobahő +5 °C ...+  60 (C

-	Szabályozható CO2 tartomány: 0,0 - 20 %

-     	Relatív páratartalom 37 °C-on 95% legyen

-	Beépített adatgyűjtő rendszer gyűjtse az inkubátor paramétereit

-	antimikrobiális festett külső készülékház

-	Zárható nyílás (access port) a készülék validációjához (Átm. 3 cm)

-	Dekontaminációs program: Magas hőmérsékletű nedves gőzös dekontaminációs -program segítségével  minimum 90 (C-on egy éjszaka alatt automatikusan sterilizálható legyen a készülék belseje. A dekontaminációs ciklust a szárítási ciklus kövesse, amely során többszörös HEPA szűrön keresztül érkezzen a steril levegő a készülékbe, így a program végén steril, száraz inkubátorral azonnal megkezdődhessen a munka, (ne legyen manuális tisztítási fázis)

- Szükséges tartozékok: (az inkubátorral együttesen szállítandó):

4 db perforált polc, amelyek szerszám nélkül kiszerelhetők legyenek, CO2 reduktor, CO2 palackváltó

- 	Szállítási határidő: a rendelés kézhezvételétől számított maximum 6 hét

Kiegészítés:

Helyettesítő terméket nem fogadunk el.

Csak a két készülék együttes megajánlása esetén érvényes az ajánlat.