{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Specifáció"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Specifáció","index":0,"n_rows":70,"n_cols":1,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,4,1],[5,0,5,1],[17,0,17,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[30,0,30,1],[18,0,18,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[43,0,43,1],[31,0,31,1],[32,0,32,1],[34,0,34,1],[35,0,35,1],[36,0,37,1],[38,0,38,1],[39,0,39,1],[40,0,40,1],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[47,0,48,1],[49,0,49,1],[50,0,50,1],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[54,0,54,1],[55,0,55,1],[56,0,57,1],[69,0,69,1],[58,0,58,1],[59,0,59,1],[60,0,60,1],[61,0,61,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[64,0,64,1],[65,0,65,1],[66,0,66,1],[67,0,67,1],[68,0,68,1]]}
["Laboratóriumi eszközök és készülékek 5 sorban"]
["1.sor Lamináris fülke - 1 db"]
["A termékkel szemben támasztott követelmények: "]
["Minimum paraméterek"]
[]
["Biztonsági osztály: Class II.  Az EN 12469 szabvány szerint (cél a minta/ gyógyszer védelme/ környezet védelme)"]
[]
[]
["Megvilágítás: > vagy = 1000 lux"]
["Külső méret: szélesség maximum  1360 mm "]
["Belső méret: szélesség minimum 1190 mm"]
[]
[" Vertikális áramlás"]
["Zajszint: ≤ 65 db"]
["Állandó légsebesség mérés, valós idejű LCD kijelzéssel"]
["Üzemóra számláló, HEPA/ULPA filter élettartam kimutatással"]
["Tápellátás: 230 V-os hálózatról"]
["Tartozék: állvány: a lamináris fülke padlón való elhelyezésére alkalmas tartóállvány, mely kifejezetten az adott típusú fülkéhez specifikus és a fülkét munkamagasságba emeli"]
["Programozható UV lámpával rendelkezik, amely a program végén automatikus kikapcsolási funkcióval rendelkezik"]
[]
["2.sor Univerzális hűthető centrifuga - 1 db"]
[]
["Minimum paraméterek"]
[]
["Többféle szögrotorral  használható"]
["Sebesség:   500-15 000 rpm tartományt magába foglaló sebességre képes"]
["Hűtés: minimum -10  °C-ig hűt"]
["Futás végjelzés hanggal"]
["Digitális kijelző"]
["Aktív kiegyensúlyozatlanság felismerő rendszerrel rendelkezik"]
["Tartozék: minimum 1 rotor, mellyel alkalmas legalább 12 x 15 ml-es csövek centrifugálására és amely rotor a tartozék adapterrel szűkíthető, és alkalmas 7 ml-es és 5 ml-es vérvételi csövek befogadására is. "]
["Szerszám nélküli rotorcsre lehetséges."]
["Automata rotor felismerő rendszer túlpörgésgátlással"]
[]
["3.sor Patika mérleg - 1 db"]
["A termékkel szemben támasztott követelmények: \nHitelesített digitális precíziós patika mérleg"]
["Minimum paraméterek"]
[]
["Hitelesített: hitelesített mérleg, mely  a terméken feltüntetésre kerül, hitelesítési osztásérték 0,01 g"]
["Mérési pontossága legalább 0,01 g"]
["Rozsdamentes acél mérőlap"]
["230V-os hálózatra cstalkoztatható"]
["LCD kijelző háttérvilágítással"]
["Méréshatár minimum 200 g"]
[]
["4.sor Mini-labor inkubátor - 1 db"]
["A termékkel szemben támasztott követelmények: \nMini-labor inkubátor "]
["Minimum paraméterek"]
[]
["Belső méret: minimum 20*20*15 cm"]
["Beállítható belső hőmérséklettartomány magába foglalja a 25-45 °C közötti tartományt (a minimum érték a szobahőmérséklet + 5 °C, ahol a szoba hőmérséklet  20 °C biztosított)"]
["Kijelzőjén látható az aktuális hőmérséklet"]
["Pontosság: +/- 0,6  °C, vagy jobb"]
[]
["5.sor Szövettani laboratóriumi víztelenítő automata "]
["A termékkel szemben támasztott követelmények: \n"]
["Specifikáció, minimum paraméterek"]
[]
["asztalon elhelyezhető készülék (alapterület maximum 70x70 cm)"]
["minimum félig zárt rendszer"]
["100-120 kazetta kapacitás"]
["forgó vagy vákuum rendszer "]
["reagens párolgás csökkentése (elszívás/szűrő/vákuum)"]
["10 reagens edény, 2 paraffin kályha"]
["mintatartó kosár"]
["automata és manuális üzemmód"]
["programozható működés"]
["késleltetett indítás lehetősége"]
["vészleállítás"]
["áramszünet esetén: biztonsági jelzés, a minták védelme a károsodástól (reagensben tartás),(lehetőség szerint paraffin melegítéssel, de nem kötelező)"]