{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":3,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,2],[29,0,29,2],[33,0,33,2],[40,0,42,2]]}
["Megnevezés: ","Genesys 150 spektrofotométer specifikáció"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények: A készülék legyen 190-1100 nm méter tartománybannagy pontossággal UV spektrumokat felvenni, tartalmazzon 8 mintahelyet és legyen alkalmas átfolyócellás mérésekhez"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Ajánlott paraméter"]
["fotométer sajátságai"]
["Hullámhossz tartomány","190 - 1100nm"]
["Hullámhossz pontosság","± 0.5nm"]
["Hullámhossz ismétlőképesség","< ±0.2mn"]
["Fotometrikus tartomány"," -2A…3.5A"]
["Fotometrikus ismétlőképesség","±0.001A @ 1A ( 546 nm hullámhosszon)"]
["Alapvonal stabilitás","±0.002A"]
["Spektrális sávszélesség","≤ 2 nm"]
["Fényforrás","Xenon"]
["Két fényutas rendszer","igen"]
["A laboratóriumi fényekkel szemben védett mérőcella","igen"]
["PC nélkül is teljesértékűen használható készülék","igen"]
["Mintapumpa (sipper) bevezetési lehetőség, \nátfolyócellás mérésekhez, külső mintatartókból (mintaváltóból) történő mintavételezéshez","igen"]
["WiFi kommunikáció elérhető (opcionális): hálózati nyomtatáshoz is","igen"]
["Peltier temperálás, igény esetén","igen"]
["Legalább 7” HD érintőképernyős kijelző, állítható dőlésszöggel","igen"]
["Nyomtatás: Wifin, Etherneten, USB-n keresztül","igen"]
["Nagy, könnyen tisztítható mintatér","igen"]
["Tartozékok"]
["integrálható nyomtató (80mm-es papírszalagokkal)","igen"]
["Legalább 8 férőhelyes mintatartó (10 mm-es \nküvettáknak)","igen"]
[]
["A rendszer egyéb jellemzői"]
["Szállítóval szemben támasztott elvárások"]
["Köztartozás mentesség","igen"]
["Gyártó által igazolt szakszerviz, ","igen"]
["szállítási határidő","legkésőbb 2021.12.10."]
["Garancia"," min 1 év"]
[]
["Kérjük, hogy csak a specifikációban részletezett termékre (amennyiben meg van jelölve, különös figyelemmel a gyártóra, gyártói kódokra, típusra és kiszerelésre) nyújtsanak be ajánlatot. Helyettesítő terméket nem fogadunk el."]
[]
[]
[]
["Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a helyszíni üzembehelyezést!"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}