{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka2","index":0,"n_rows":24,"n_cols":3,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,8]]}
["Specifikáció"]
["Domel Centric 350 citológiai centrifuga (szögrotor, citológiai rotor, starter kit) - 1 db"]
["Minimum G: 21.630 rcf"]
["Centrifugálási sebesség tartomány: 200 RPM - 15000 RPM (10 rpm-es lépésekben állítható) legyen"]
["A citocentrifuga legyen kompatibilis minimum 13 db rotorral ",null,"Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beüzemelés költségeit. Kérjük ajánlatukhoz csatoljanak egy magyar (vagy angol) nyelvű termékleírást."]
["Minimum 100 program legyen elmenthető a memóriában"]
["Gyorsítási fokozatok száma: minimum 10 db"]
["Fékezési fokozatok száma: minimum 10 db (0-nál fékezés nélkül) "]
["LED kijelzővel rendelkezzen"]
["Rendelkezzen időzítővel, ami legyen beállítható  legalább 10 mp-től 99 perc 50 mp-ig, 10 mp-enkénti szabályozhatósággal"]
["Folyamatos használat is beállítható legyen"]
["Fast spin-nel rendelkezzen = egy gombnyomásos gyors futtás lehetősége előre beállított sebességgel"]
["Max. teljesítmény: 500 W"]
["Max zajszint: 61 dB(A)"]
["Motoros fedélzárral rendelkezzen"]
["Dupla fedélzárral rendelkezzen"]
["Indukciós, karbantartásmentes, kefenélküli motorral rendelkezzen"]
["Magasság maximum 325 mm"]
["Mélység maximum 500 mm"]
["Szélesség maximum 405 mm"]
["Tömeg: maximum 33 kg"]
["Kötelező tartozék egy szögrotort, mely egyszerre legalább 30 darab 15 ml-es csövet tud centrifugálni. A szögrotor műszaki paraméterei: RPM minimum 4400 RPM, g erő minimum: 3310 rcf, átmérője maximum 153 mm, minimum gyorsítási és fékezési ideje: 21 s, a rotor autoklávozható legyen."]
["Kötelező tartozék egy citológiai rotort, mellyel legalább 12 db citológiai mintát lehet centrifugálni minimum 12 darab 6 ml-es kapacitással. A citológiai rotor műszaki paraméterei: RPM minimum 2500 RPM,  g erő: minimum 870 rcf, átmérője maximum 124 mm, minium gyorsulási ideje: 19 s, minium fékezési ideje: 21 s, a rotor autoklávozható legyen"]
["Kötelező tartozék egy csomag starter kit, melynek tartalma: 1 db Cell-Fix Spray Fixative (6x50 ml-es kiszerelésben), 1 db Shandon CytoRich Red Collection Fluid (4 literes), 12 db fém klipsz, 12 db többször használatos cytofunel, 200 db szűrőpapír, 100 db citológiai tárgylemez"]