"SMA- gerinc eredetű izomsorvadás újszülöttkori pilot szűrőprogram” című pályázat keretében a pilot szűréshez kapcsolódó eszközbeszerzés

A táblázatokban a megadott specifikációs paraméterek és kiegészítők kerültek feltüntetésre! A benyújtott árajánlatokon szereplő termékek esetében fontos, hogy minden elvárásnak megfeleljenek!

- részajánlati kör:

Real-time PCR QuantStudio TM  5 Dx 96-well (CE-IVD)

(Thermo QuantStudio 5 Dx real-time PCR)

Helyettesítő termék nem kerül elfogadásra!

Igényelt mennyiség: 2 db

Rendelkezzen 96 mintahelyes, Peltier blokkal

A reakció térfogat 0,2mL block esetén 10–50 μL legyen

Rendelkezzen fehér bright LED gerjesztési forrással és fotodiódás detektálással

A gerjesztési/detektálási tartomány 450–680 nm/500–730 nm legyen

Az optikai detekció 6 nem kapcsolt (excitációs és emissziós) szűrő – OptiFlex rendszer (akár 21 szín) alkalmazásával történjen

Alkalmas legyen multiplexelésre (5 párhuzamos target/célpont)

A hőmérsékleti uniformitása ≤±0,4°C legyen

A hőmérsékleti pontossága ≤±0,25°C legyen

Kompatibilis legyen a következő festékekkel: FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy3, JUN, ROX/Texas Red, MUSTANG PURPLE, Cy®5/LIZ™, Cy®5.5

Használjon passzív referenciafestéket

A kópiaszám detektálás érzékenysége akár 1 db kópia legyen

Legalább 9 log érzékelési terjedelemmel rendelkezzen

Alkalmas legyen gradiens PCR-re

A gradiens PCR-ben Veriflex blokkot alkalmazzon (tegye lehetővé a mintablokkon belül, futásonként akár több, egymástól független, diszkrét anellálási hőmérsékleti érték beállítását 4,0ºC és 99,9ºC között)

Rendelkezzen speciális algoritmust alkalmazó spektrális dekomponálással

Rendelkezzen LCD kijelzővel annak érdekében, hogy számítógép nélkül, önállóan is működtethető legyen

Tartalmazzon laptopot és szoftvert

Tartalmazzon IQOQ kvalifikációt (Installation Qualification, Operational Qualification)

Tartalmazzon 1 napos készülékbetanítást IVD igazolásal

Rendelkezzen magyarországi szervizhálózattal

Rendelkezzen CE IVD megfelelőségi nyilatkozattal

A megfelelőségi besorolása „21 CFR Part 11 alkalmas eszköz” legyen

- részajánlati kör:

Vegyszerszekrény

Igényelt mennyiség: 1 db

Specifikáció:

Vízlepergető faagglomerátum alapanyagú legyen

Tűzbiztos műanyag bevonattal rendelkezzen

Belső méretei 550*550*1500 mm (szé*mé*ma) ±5% legyenek

Fém alappal rendelkezzen

Szintező lábakkal rendelkezzen

Ajtajának nyílásiránya megfordítható legyen

A polcok változtatható helyzetűek és eltávolíthatók legyenek

Feleljen meg az EN 61010-1 és a CEI 66-5 normáknak

- részajánlati kör:

Szárítószekrény Binder ED 56

Igényelt mennyiség: 1 db

Helyettesítő termék nem kerül elfogadásra!

Specifikáció:

Természetes konvekciós, ventillátormentes hőcseréléssel rendelkezzen

Belső méretei 360*420*380 mm (szé*ma*mé) ±5% legyenek

Legyen alkalmas szobahő+5 °C-tól 300 °C-ig történő alkalmazásra

A hőmérséklet-uniformitás 150 °C-on ≤3 °C legyen

A hőmérséklet-fluktuáció 150 °C-on ≤1 °C legyen

Tartalmazzon 2 krómozott polcot

Legyen egymásra helyezhető egy hasonló típusú szárítószekrénnyel

Tartalmazzon független hőmérsékleti biztonsági eszközt vizuális hőmérsékleti riasztással

- részajánlati kör:

Fagyasztó (-20 C)

Igényelt mennyiség: 1 db

Specifikáció:

Alkalmas legyen -20 °C-os fagyasztásra

Össztérfogata 309 L ±1% legyen

Szabadonálló készülék legyen

Gyorsfagyasztási lehetőséggel rendelkezzen

Jégmentes leolvasztó eljárással rendelkezzen („No Frost”)

Külső mérete 1750*710*760 mm (ma*szé*m)±1% legyen

- részajánlati kör:

Multipipetta: Eppendorf Multipipette E3 +állvány

Helyettesítő termék nem kerül elfogadásra!

Igényelt mennyiség: 2 db

Specifikáció:

Nagy sebességű, motorizált dugattyúval történő diszpendálásra legyen képes

Folyadék meghatározott térfogatú részletekben történő diszpendálására alkalmas legyen

A diszpendálható térfogat 1 μl és 50 ml közötti legyen

A pipettahegy gombnyomással eltávolítható legyen

Beépített lítium-ion akkumulátorral rendelkezzen

A diszpendálási pontosság szisztémás hibája ±2% alatti legyen

A diszpendálási pontosság random hibája ±3% alatti legyen

Tartalmazzon töltésre alkalmas állványt

- részajánlati kör:

Többcsatornás pipetta

Igényelt mennyiség: 6 db

Specifikáció:

Pipettázható térfogat 1-10μl (2 db), 5-50μl (2 db), illetve 20-200μl (2 db) legyen

Térfogatzárral rendelkezzen a véletlen térfogat elállítás megakadályozása érdekében

Teljesen autoklávozható legyen az újrakalibrálás szükségessége nélkül

Nagy térfogatkijelzővel és jól olvasható számokkal rendelkezzen

Lágy rugórendszere legyen a dugattyú nyomóerő csökkentése érdekében

Rendelkezzen enyhe ívben elhelyezkedő hegyalapokkal a könnyű hegyfelvétel érdekében

360°-ban elforgatható hegylelökővel/markolattal rendelkezzen

7.részajánlati kör:

Mintaelőkészítő rendszer

Gyártó: DLAB

Igényelt mennyiség: 1 db komplex rendszer a lentiek szerint

Helyettesítő termék nem kerül elfogadásra!

Specifikáció:

1. 1 db Klinikai centrifuga mikroplate rotorral

300-6000 rpm közötti fordulatszámra legyen képes

Rotorja a felhasználó által cserélhető legyen

Automatikus rotorfelismerésre legyen képes

Legfeljebb 99 perces időzítővel és folyamatos centrifugálási lehetőséggel is rendelkezzen

Karbantartásmentes, kefe nélküli motorral rendelkezzen

Tartalmazzon mikroplate rotort

2. 2. db Thermo mixer 96/384 microplate fűtőblokkal

Szobahő és 100 °C közötti fűtésre legyen képes

A beállított hőmérsékleti érték precizitása ±0,5 °C legyen

200-1500 rpm közötti rázatásra legyen képes

Fűtőblokkja a felhasználó által cserélhető legyen

9 programot tároló memóriahellyel rendelkezzen

Túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezzen

Tartalmazzon 96/384 mikroplate fűtőblokkot

3. 2 db Vortex rázó

Érintésre induló és folyamatos működési móddal is rendelkezzen

Opcionálisan további adapterekkel legyen bővíthető

4. 7+2 db laborszék

7 db támlás laborszék legyen lábtartó karikával

2 db nyeregszék legyen lábtartó karika nélkül

Az összes szék görgős lábakkal rendelkezzen

Az összes szék állítható ülésmagassággal rendelkezzen

A támlás székek állítható háttámla mélység- és magasságállítással rendelkezzenek