Mikrobiológiai biztonsági fülke - 80

Mikrobiológiai biztonsági fülke Class II Type A2 kivitelben, a SafeMate EZ1.8  steril lamináris fülke helyére beépíthető, alábbi specifikációnak megfelelő termék:

- EN 12469 szabványnak való megfelelőség

- Döntött, aeroszol biztos motoros mozgatású biztonsági üveg előlap

- Többszintű alarm rendszerek (alacsony áramlás, UV lámpa visszajelző, áram ellátás)

- Nincsenek beépített csapok, a hasznos munkatér növelése érdekében (de utólag beépíthető)

- Beépített hátfali UV lámpa

- Beépített elektromos csatlakozó aljzat, ha kivitelezhető a fülke 2 oldalán elhelyezve

- Választható színű előlap / nem ajánlattételi feltételként fehér, zöld, kék vagy szürke színű betéttel szeretnénk a fülkét kérni/

- Teljes mérete (állvány nélkül) (szélesség x mélység x magasság): max. 2000 x 800 x 1500 mm

- Munkatér mérete (szélesség x mélység x magasság): min. 1820 x 600 x 700 mm

- Elülső nyílás mérete (szélesség x magasság): min. 1800 x 200 mm

- Szűrőcsere és karbantartás megoldható a fülke elülső oldalán

- Oldalfala rozsdamentes acél

- V alakú elülső rácsozat, csuklótámasz nélküli kivitel

- Tömege: max. 370 kg

- Lamináris áramlás sebessége: 0,33 – 0,4 m/s

- Bemeneti légsebesség: 0,53 m/s +/- 10%

- Kimeneti légmennyiség arány: 30 +/- 10%

- Szűrő hatásfok (EN1822-1): H14

- Szűrő MPPS hatásfok: 99,995 %

- MPPS átmérő: 0,1 – 0,3 um

- Állítható magasságú állvány

- 3 részre osztott tömör munkafelület

- 36 hónap gyártói garancia

- hazai szervizelés biztosítása

- gyártói nyilatkozat a magyarországi forgalmazói jogosultságról

- a készülék felhasználási helyre történő szállítása és üzembe helyezése (az üzembe helyezés esetleges anyagköltségével együtt)

- a készülék meghibásodása esetén a szegedi kiszállás és a javítás megkezdése 24 órán belül

Helyszíni bejárás:

A helyszíni bejárás nem ajánlattételi feltétel. Ha nem a SafeMate EZ1.8 steril lamináris fülke típust szeretné megajánlani akkor erre lehetőség kérhető: Rusák-Makra Ildikónál – a makraildiko7@gmail.com e-mail címen időpontegyeztetés céljából. Valamint másolatban csatoljanak be egyúttal engem is (a beszerzés ügyintézőjét) a farkas.beata@gmf.u-szeged.hu e-mail címen.