- Specifikáció

Terheléses kardiológiai rendszer és EKG készülék – tartozékokkal és beüzemeléssel

Iktatószám: II-217-63-3052-…/2022

| Gyártmány és típus, a termék rövid leírása | Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség (db) |
| --- | --- | --- |
| - Ge-terheléses kardiológiai rendszer kerékpárral (GE Cardiosoft kardiológiai rendszer, GE –ebike kerékpár vérnyomásméréssel, számítógép munkaállomás tartozékokkal (A termék és tartozékainak minimum-paramétereiről bővebben lásd alábbi 1. pontnál) | Más gyártmányt, helyettesítő terméket NEM fogadunk el | 1 |
| - gurulóállványos készülékkocsi (A termék és tartozékainak minimum-paramétereiről bővebben lásd az alábbi 1. pontnál) | ------ | 1 |
| - GE MAC 2000 12 csatornás EKG készülék (A termék és tartozékainak minimum-paramétereiről bővebben lásd az alábbi 3. pontnál) | Más gyártmányt, helyettesítő terméket NEM fogadunk el | 2 |

- Ge-terheléses kardiológiai rendszer kerékpárral

Rendszerhez kapcsolódó leletező állomás

Windows operációs rendszer

min. i3, 3 GHz processzor

min. 1TB merevlemez

min. 4 GB RAM

min. 21’’-os monitor

USB port min. 6 db

A4 lézernyomtató

Teljes karakteres billentyűzet

Egér

Egészségügyi leválasztó transzformátor

Gurulóállványos műszerasztal, melyre a leletező állomás minden egysége felrögzíthető, felhelyezhető

Nyugalmi-, és terheléses kardiológiai szoftver

minimum 12 elvezetéses nyugalmi EKG készítésére alkalmas

minimum 12 elvezetéses terheléses EKG készítésére alkalmas

minimum 12 elvezetéses EKG felvételek készítése nyugalmi és terheléses módban wireless páciens egységgel ahol az egység a munkaállomással kábel nélkül csatlakozik

minimum 15 elvezetéses terheléses EKG opcióval bővíthető

EKG jelminőség analízis

Min. 10 terheléses protokoll megléte

3, 6, 12 EKG elvezetésesek megjelenítése

Jelfeldolgozás technikája digitális

Mintavételi frekvencia min. 1000 Hz

Pacemaker detektálás

Felhasználó által beállítható azonosító pontok az ST-n (E pont, J pont és J+X pontok)

A rendszer defibrillátor ellen védett

Nyugalmi EKG interpretáció

ST mérés

Alapvonal korrekció

QRS detektálás és analízis

Automatikus és manuális QRS detektálás

Full disclosure EKG tárolás, esemény visszanézés és kiválasztott szakaszok nyomtatási lehetősége

Aktuális szívfrekvencia megjelenítése a kijelzőn

Cél szívfrekvencia megjelenítése a kijelzőn

Sebesség megjelenítése a kijelzőn

Terhelés idő (óra) megjelenítése kijelzőn

Terhelési fázis idő (óra) megjelenítése kijelzőn

ST medián komplexek megjelenítése kijelzőn

Protokoll megjelenítése a kijelzőn

Terheléses vizsgálat alatt megjelenő trenddel és táblázatos összefoglalóval bővíthető

Rizikó előrejelzés algoritmus – a rendszer alkalmas a terheléses vizsgálat automatikus kiértékelésére, ehhez kapcsolódó szöveges interpretáció meghatározására, valamint a kiértékelés eredményének grafikus megjelenítésére

T-hullám determináns elemzéssel bővíthető

ST/HR hiszterézis funkció

Terheléses EKG kiértékeléssel bővíthető

Korábbi és jelenlegi EKG felvételek összehasonlítása

Farmakológiai protokollok támogatása

Felhasználó által szerkeszthető riportok

Ritmus események

Export lehetősége, min. pdf

Vizsgálatok az intézményi informatikai rendszerbe importálhatók

XML és EXCEL export lehetőséggel bővíthető

WORD export lehetőséggel bővíthető

DICOM export lehetőséggel bővíthető

Aktuális páciens előző felvételeinek megtekintése

A rendszer alkalmas ambuláns vérnyomásmérőből származó adatok fogadására, elemzésére

12 elvezetéses EKG felvételek kardiológiai informatikai rendszerbe küldhetők, ahol az EKG felvételek további elemzése, mérése, összehasonlítása, archiválása elvégezhető, valamint a felvételek a készülékbe visszaküldhetők, annak képernyőjén megjeleníthetők.

Jelen ajánlati részben szereplő 12 elvezetéses EKG készülékből származó EKG felvételek fogadására, megjelenítésére alkalmas

Magyar nyelvű szoftver

Kerékpár ergométer

Az ergométert a fentebb megajánlott terheléses EKG szoftver vezérli, kétirányú kommunikációval

LCD Kijelző

Terhelés min. 10-999 W

Fordulatszám tartomány min. 30-130 fordulat/perc tartományban

Nyereg állíthatósága min. 120-200 cm testmagassághoz

Maximális páciens súlya min. 150 kg

Vérnyomásmérő a kerékpárral egybeépítve és a terheléses EKG rendszerbe integráltan

Tartós acél / alumínium konstrukció

Örvényáramú fékrendszer

Kerékpár súlya max. 70 kg

Szállítandó továbbá azon tartozék/szoftver is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.

3.GE MAC 2000 12 csatornás EKG készülék

Hordozható EKG készülék

Beépített színes TFT/LCD kijelző min. 7”

Képernyő felbontása min. 800 x 480 pixel

Teljes alfanumerikus billentyűzet

Vonalkódolvasó csatlakoztatásának lehetősége későbbi bővítési lehetőség céljából

DICOM, XML adatexport – későbbiekben bővíthető funkció

Kijelzőn egyidejűleg megjeleníthető csatornák száma minimum 12

Magyar nyelvű szoftver

Grafikus elvezetés ellenőrzés a pácienskábel pontos felhelyezésének elősegítésére

minimum 12 elvezetéses adatgyűjtés és analízis

minimum 12 elvezetéses mérés és interpretáció

A készülék kardiológiai informatikai menedzsment rendszerbe köthető, melyben az elkészült riportok megtekinthetők, szerkeszthetők, összehasonlíthatóak korábbi felvételekkel, azokon utólagos mérések elvégzése lehetséges

Automata és manuális üzemmódok

Full disclosure EKG tárolás min. 1 görbén

Aritmia analízis üzemmód

RR elemzés funkció, a pulzusváltozás (HRV) komplex dinamikus jelensége alatt meghúzódó rejtett minták felismerése, kardiális RR intervallumok mérése, jelentés nyomtatása

Defibrillátor védelem

Mintavételezési frekvencia (nem pacemaker spyke üzemmódban) min. 4.000 sps

Pacemaker detektálás

Frekvencia válasz: min. 0,05 – 150 Hz

CMRR (AC szűrő bekapcsolása mellett) min. 135 dB

Beépített hőírós nyomtató, mely legalább 12 csatorna egyidejű nyomtatására alkalmas

Hőírós papír mérete min. A4 formátumú

Papírsebesség állítható min. 25, 50 mm/s

.pdf formátumú riportok exportálási lehetősége

Akkumulátoros és hálózati üzemmód

Akkumulátoros üzemmódban monitorozási idő min. 3 óra

Felvételek tárolására alkalmas belső memória min. 200 felvétel

A készülék kompatibilis a jelen ajánlati részben szereplő terheléses kardiológiai szoftverrel, az adatok a szoftverbe átvihetők, abban elemezhetők

Szállítandó továbbá azon tartozék/softver is a berendezéssel, amely itt külön nincs feltüntetve, de az adott specifikus berendezés esetében a fentiekben leírt funkciók működtetéséhez szükséges.