{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["1. rész transzilluminátor","2.rész steril fülke","3. rész pipetták","4. rész centrifuga","5. vegyszerszekrenyek "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1. rész transzilluminátor","index":0,"n_rows":19,"n_cols":2,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1]]}
["Megnevezés: ","Két hullámhosszú transzilluminátor"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények: A készülék legyen képes a  a nukleinsavak festését követően azok UV gerjesztésére"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
["Transzilluminátor"]
["Megvilágítási hullámhossz","254 nm és 312 nm"]
["Megvilágító csövek száma","legalább 6"]
["Megvilágító csövek teljesítménye","legalább 8 W"]
["Megvilágító ablak felülete","legalább 21x21 cm"]
["szűrőméret","minimum 21x21 cm"]
["UV blokkoló átlátszó tető","igen"]
["tápfeszültség magyar szabvány szerint","igen"]
[]
["További elvárások: "]
["Szerviz biztosítása","igen"]
["Az ár tartalmazza a kiszállítást","igen"]
["Garancia"," min 1 év"]

{"sheet":"2.rész steril fülke","index":1,"n_rows":37,"n_cols":2,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[29,0,29,1],[32,0,32,1]]}
["Megnevezés: ","Biztonsági steril fülke"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények: Mikrobiológiai biztonsági fülke Class II Type A2 kivitelben, amely maximálisan biztosítja a termék, az operátor és a környezet biztonságát."]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
["steril biztonsági fülke"]
["EN 12469 szabványnak való megfelelőség","igen"]
["Teljes mérete (állvány nélkül) (szélesség x mélység x magasság)","max. 1400 x 800 x 1500 mm"]
["Munkatér mérete (szélesség x mélység x magasság): ","min. 1200 x 600 x 700 mm"]
["Elülső nyílás mérete (szélesség x magasság): ","min. 1200 x 200 mm"]
["3 részre osztott tömör munkafelület","igen"]
["Döntött, aeroszol biztos motoros mozgatású biztonsági üveg előlap","igen"]
["többszintű riasztó rendszer","igen"]
["Oldalfal anyaga","rozsdamentes acél"]
["V alakú elülső rácsozat, csuklótámasz nélküli kivitel","igen"]
["Lamináris áramlás sebessége"," legalább 0,33 – 0,4 m/s"]
["Bemeneti légsebesség","0,53 m/s +/- 10%"]
["Kimeneti légmennyiség arány","30 +/- 10%"]
["Szűrő hatásfok (EN1822-1)","H14"]
["Szűrőcsere és karbantartás megoldható a fülke elülső oldalán","igen"]
["Szűrő MPPS hatásfok","99,995 %"]
["MPPS átmérő","0,1 – 0,3 µm"]
["A külső gáz és vákum csatlakozó a  tetőn, közvetlenül a falhoz helyezhető","igen"]
["Beépített gázcsap mágnesszeleppel","igen"]
["Beépített hátfali UV lámpa","igen"]
["beépített elektromos csatlakozó aljzat","legalább 2 db"]
["Tömege","max. 260 kg"]
["Tartozékok"]
["Állítható magasságú állvány","igen"]
[]
["További elvárások: "]
["a készülék felhasználási helyre történő szállítása és üzembe helyezése","igen"]
["Szerviz biztosítása","igen"]
["a készülék meghibásodása esetén a kiszállás és a javítás megkezdése","max 3 nap"]
["Gyártói garancia"," 3 év"]

{"sheet":"3. rész pipetták","index":2,"n_rows":23,"n_cols":2,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1]]}
["Megnevezés: ","5 db egycsatornás Eppendorf pipettából álló készlet"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények: A pipetták legyenek alkalmasak a megadott térfogattartományban pontos és reprodukálható térfogatok átmérésére"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
["Pipetták"]
["4 digites digitális kijelző","igen"]
["alacsony működtető erő","igen"]
["független finombeállítási lehetőség a folyadék jellemzőitől függően","igen"]
["rugózó  hegytartó","igen"]
["teljes mértékben autoklávozható","igen"]
["legyen kompatibilis az Eppendorf Research® plus G pipettákhoz használható pipettahegyekhez","igen"]
["Térfogattartomány  0,1 – 2,5  µl","1 db"]
["Térfogattartomány 2 - 20 µl","1 db"]
["Térfogattartomány 20 – 200 µl","1 db"]
["Térfogattartomány 100 – 1000 µl","1 db"]
["Térfogattartomány 0,5 – 5 mL","1 db"]
[]
["További elvárások: "]
["Az ár tartalmazza a kiszállítást","igen"]
["Garancia"," min 1 év"]

{"sheet":"4. rész centrifuga","index":3,"n_rows":42,"n_cols":2,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,1],[26,0,26,1],[38,0,38,1]]}
["Megnevezés: ","Eppendorf hűthető centrifuga "]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények: A készülék legyen alkalmas eppendorf és max 50 ml-es csövek hűthető centrifugálására"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
["Centrifuga"]
["Maximális fordulatszám"," legalább 17 500 rpm "]
["Maximális centrifugálási erő","legalább 30 000 g"]
["Beállítható időzítés","min. 30 sec és 99 óra között"]
["A készülékhez rendelhető rotorok száma","legalább 8"]
["Automatikus rotorfelismerés","igen"]
["Felhasználói programok száma","legalább 50"]
["Automatikus inbalance felismerés","igen"]
["hőmérséklet tartomány","legalább -11oC - + 40oC"]
["Időpontra programozható előhűtés","igen"]
["Gyorshűtési funkció","igen"]
["Garantált hőmérséklet (jellemzően 4oC) maximális fordulatszám esetén","igen"]
["Centrifugálás utáni továbbhűtés","igen"]
["A futások pontos reprodukálhatósága érdekében a készülék rendelkezzen olyan funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy a beállított idő visszaszámlálása csak a megadott fordulatszám minimum 90%-nak elérése után induljon","igen"]
["A korrózió megelőzésére és a víz rotortérben való felgyülemlésének megakadályozására a készülék rendelkezzen a rotortérbe épített kondenzvíz elvezető csatornával","igen"]
["tápfeszültség/csatlakozás magyar szabvány szerint","igen"]
["a készülék zajszintje Rotor F-45-30-11 rotorral","< 63 db"]
["A minták könnyű  behelyezése érdekében a magasság "," max 30 cm."]
[]
["Tartozékok"]
["1 db rotor 1,5 ml-es illetve 2 ml-es csövekhez","igen"]
["rotor kapacitása","legalább  30 cső"]
["max sebesség a rotorral","min 14 000 rpm (20 000 g)"]
["rotor egyéb sajátsága","aeroszolbiztos"]
[]
["1 db rotor 50 l-es kónikus csövekhez","igen"]
["Kapacitás","min 6 db 50 ml-es cső"]
["Legyen alkalmas 15 ml kónikus csővek centrifugálására","igen"]
["15 ml-es csövek száma","min 6"]
["max sebesség","7 600 rpm (7 500 g)"]
[]
["További elvárások:"]
["Az ár tartalmazza a kiszállítást","igen"]
["Szerviz biztosítása","igen"]
["Garancia"," min 1 év"]

{"sheet":"5. vegyszerszekrenyek ","index":4,"n_rows":51,"n_cols":2,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,1],[20,0,20,1],[30,0,30,1],[46,0,46,1]]}
["Megnevezés: ","Düperthal sav-lúg tároló vegyszerszekrény"]
["Össz. darabszám:","2  db"]
[]
["1.tétel : ","Igényelt menyiség: 1db"]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
["Sav-lúg tároló vegyszerszekrény"]
["belső részek anyaga","Polietilén"]
["sav és lúgállóság","igen"]
["Külön nyíló ajtók száma","2 db"]
["Kulccsal zárható ajtóval","igen"]
["Ajtózsanér helye","a szekrény bal oldalán"]
["Kihúzható fiókok száma","≥ 6 darab "]
["Kármentőként használható fiókokkal, amelyek térfogata ","min. 18 liter"]
["Fiókok terhelhetősége","min. 40 kg"]
["Csatlakozási lehetőség légtechnikához","igen"]
["Toe Kick lábazat","igen"]
["Külső méretek (szél x mély x mag)"," 600x660x2040 mm ±5%"]
["Önsúly"," 120 kg ±10%"]
["Tanúsítvány","DIN EN 14727 szerint"]
[]
["További elvárások:"]
["Az ajánlati ár tartalmazza a kiszállítást és a beszerelését.  -ezt az árba kérjük beépíteni","igen"]
["Garancia"," min 1 év"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények: Savaknak, lúgoknak ellenálló Düperthal vegyszerszerkény"]
[]
[]
[]
["2.tétel : ","Igényelt menyiség: 1db"]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény"]
[" Tűzálló vegyszertároló szekrény"]
["tűzállóság","min 90 perc"]
["külső és belső részek anyaga","acéllemez"]
["polcok száma","4 db"]
["Kármentők száma","1 db"]
["Polcok terhelhetősége","min 75 kg"]
["Könnyen, a hőmérséklet emelkedésekor automatikusan záródó ajtókkal","igen"]
["Kulccsal zárható ajtóval","igen"]
["Csatlakozási lehetőség légtechnikához","igen"]
["Toe Kick lábazat","igen"]
["Külső méretek (szé x mé x ma)","594x612x2085 mm ±5%"]
["Belső méretek (szé x mé x ma)"," 498x469x1697 mm ±5%"]
["Önsúly","265 kg ±5%"]
["Elhelyezhető legnagyobb tárolóedény térfogata","min. 10 liter"]
["Tanúsítvány","DIN EN 14470-1 és DIN EN 14727 szerint"]
[null,"1 db"]
["További elvárások:"]
["Az ajánlati ár tartalmazza a kiszállítást és a beszerelését.  -ezt az árba kérjük beépíteni","igen"]
["Garancia"," min 1 év"]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények: Düperthal tűzálló vegyszertároló szekrény, legalább Type 90 minőség"]