Nagykapacitású asztali centrifuga

Általános követelmények:

- Biztonságos: BioCertified – biológiai biztonság szempontjából hitelesített - kilendülőfejes és fix dőlésszögű rotor alkalmazhatósága, annak érdekében, hogy készülék kezelője megóvható legyen a veszélyes mikrobiológiai minták ellen

Elvárt paraméterek:

- maximális fordulatszám legalább 13 500 rpm

- maximális nehézségi erő legalább 20 400 x g

- Gyorsítási/lassítási fokozatok: 10/10

- beállítható hőmérséklet tartomány: -10°C és +40°C között

- méretek: maximum 40 cm (Ma) x 61 cm (Sz) x 64 cm (Mé)

- Tömeg: maximum 100 kg

- Zajszint: ≤56 dBA

- CFC mentes hűtőközeg

- minimum 50 programhely

- automatikus rotorfelismerés

- beépített imbalance detektor

- kapacitás: minimum 4 x 750ml / 6 x 250ml / 60 x 15 ml / 28 x 50 ml / 4 x 4 microplate

- a csomag tartalmazzon egy BioCertified, minimum 8 x 50 ml kapacitású fix rotort, amelynek maximális sebessége minimum 11 350 rpm / 15 000 x g legyen, valamint tartalmazzon ezen rotorral kompatibilis, minimum 10 darab 15 ml-es kónikus aljú csövekhez használható adaptert, amelyekkel a rotor maximális fordulatszáma elérhető legyen minimum 14 850 x g biztosítása mellett

- a csomag emellett tartalmazzon minimum 2000 darab 50 ml-es és minimum 2000 darab 15 ml-es kónikus centrifugacsövet

- a centrifuga legyen kompatibilis Eppendorf FA-6x250 típusú szögrotorral

- magyar hálózati paraméterekkel való kompatibilitás