CO2 inkubátor specifikáció:

- Térfogat (bruttó): min. 188 l

- Külső méretek: szélesség max. 800 mm, mélység max. 800 mm

- Hőmérséklet tartomány: környezet + 5°C – 50°C

- Független túlfűtes elleni védelem (Beállított hőmérséklet + 1 °C)

- CO2 érzékelő: infravörös, automatikus nullázás, páratartalom független

- CO2 tartomány: 0,5 – 20 % CO2

- Pontosság: +/- 0,2 % CO2

- Egyenletesség: +/- 1 % CO2

- Relatív páratartalom: min. 95% (állítható a fűtés szabályozásával)

- Elektropolírozott, hegesztés nélküli rozsdamentes acél belső tér

- Üveg belső ajtó, fűtött külső ajtó

- Direkt falfűtés

- 4 db rozsdamentes acél, perforált polc, a polcok különböző magasságokba helyezhetők be

- Könnyen kivehető polcrendszer

- Ventilátor nélküli hőlégkeverés

- Önsterilezési ciklus: 125 °C-on

- Programozható hibajelzések

- Hiba események tárolása

- Hálózati csatlakozás: 220-240 V, 50/60 Hz

- használati útmutató: angol

Mint például: CO2 inkubátor BioAir SafeGrow PRO, de a fenti paraméterekkel teljesen egyenértékű vagy jobb helyettesítő termékre benyújtott ajánlatot is elfogadjuk.

Mennyiség: 1 db

Helyszíni beüzemelést kérünk.

Tervezett szállítási határidő: szerződéskötéstől számított 8 héten belül

Elvárt garancia: min. 1 év