SPECIFIKÁCIÓ  -80 °C mélyfagyasztóhoz – 1 db

- hőmérséklettartomány: -50 C° – -86 C°

- hasznos belső munkatér: legalább 365 liter

- hasznos belső tér méretei (magas × széles × mély): legalább 1300 x 585 x 490 mm

- külső méretei (magas × széles × mély): legfeljebb 1980 x 915 x 840 mm

- működési környezeti (terem) hőmérséklet: +18 C° – +32 C°

- súlya: legfeljebb 330 kg

- a mélyfagyasztó legyen felszerelve a következőkkel: 
- mikroprocesszor vezérlésű hőmérséklet szabályzás
- digitális funkció kijelző
- független (külön áramkörös) hőmérsékletvezérlés / riasztó rendszer
- állítható alsó-felső hőmérséklet riasztási szint
- optikai és akusztikus riasztórendszer a következő riasztási funkciókkal: alacsony/magas hőmérséklet, nyitott ajtó, nem megfelelő tisztaságú tömítés, alacsony akkumulátor szint, kondenzátor túlmelegedés, szűrő tisztaság
- külső riasztórendszerhez illeszkedő kimenet (távriasztási lehetőség)
- 3-soros ajtószigetelés vákuum mentesítő porttal, az ajtó könnyű újra nyitásához
- biztonsági zárral ellátott tömör ajtó
- 4 különálló belső ajtó (rekesz), 3 db állítható rozsdamentes acél belső polccal
- szinterezett acél külső burkolat lifetime garanciával
- 2 db 1 HP, túlmelegedési védelemmel ellátott kompresszor, riasztási funkcióval
- CFC-mentes és HCFC-mentes hűtőközeg
- legalább 120 mm vastag, zárt cellás polyuretán szigetlés (CFC mentes)
- CO2 back up rendszer

- 24 hónap garancia, további 36 hónap a kompresszora

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az I. emeleti laboratóriumba történő elhelyezést.

Az épület rendelkezik lifttel, azonban csak a magasföldszinttől az 1. emeletig, a magasföldszintre kb. 14 lépcsőn lehet feljutni. A fagyasztó külső méretei a laborajtót figyelembe véve kerültek meghatározásra, hogy az elhelyezés megoldható legyen.

Szállítási határidő: 5-8 hét