Műszaki specifikáció a KTNL projekt „SERS” alprojektjén belül beszerezni kívánt „Kézi Raman analizátor” eszközhöz.

Kézi Raman analizátor műszaki specifikációja

Az eszköz rövid leírása:

A beszerezni kívánt eszköz egy olyan kompakt, önálló, hordozható mérőberendezés, amely lehetővé teszi Raman mérések akár laboratóriumon kívül elvégzését és a mérések valós idejű kiértékelését. Az eszköz integrált formában tartalmazza a mérésekhez szükséges lézeres fényforrást, a detektorként használt spektrométert, a lézerfény és a Raman jel gyűjtéséhez és továbbításához szükséges optikai elemeket, a mérésvezérlést és kiértékelést végző elektronikát és szoftvert, valamint a tápellátást biztosító akkumulátort/elemeket.

Elvárt minimális műszaki paraméterek (az ajánlatban specifikációs adatlapon, vagy más ellenőrizhető dokumentum segítségével szükséges ezek teljesülését igazolni):

Gerjesztő lézer hullámhossza: 785 nm

Maximális lézerteljesítmény (az eszköz kimenetén): legalább 100 mW

Manuálisan vagy automatikusan változtatható lézerteljesítmény

Spektrális tartomány alsó határa: legfeljebb 450 cm-1

Spektrális tartomány felső határa: legalább 2200 cm-1

Spektrális felbontás: legfeljebb 10,5 cm-1

Tartalmazzon az eszköz kijelzőt.

Az ajánlat tartalmazzon szoftvert, amellyel az eszköz képes a felvett spektrumok megjelenítésére, tárolására és egy referencia adatbázissal való összehasonlítására (referencia könyvtár megléte nem feltétel).

Számítógépes kapcsolat: legalább USB 2.0, vagy annál jobb

Tartalmazzon beépített, vagy cserélhető akkumulátor(oka)t/elemeket

Működési hőmérséklettartomány alsó határa: -20°C, vagy annál kisebb

Működési hőmérséklettartomány felső határa: +40°C, vagy annál nagyobb

Eszköz tömege : legfeljebb 1000 g

Befoglaló méret: legfeljebb 21 cm x 12 cm x 5 cm

Tartalmazzon legalább egy, ún. point-and-shoot (egyenes) mérő feltétet, amellyel az eszköz használható.