Specifikációk

Spektrofotométer – 3 db

- Min a 320 – 1100 nm-k közötti mérési tartomány, min. 0,5 nm hullámhossz pontosság

- Alapvonal stabilitás ±0,002 A

- Min 4200 nm/perc pásztázási sebesség

- Min 5” színes érintőképernyő, min 480*272 felbontással

- Maximális méretek (asztali kivitel): 460×360×185 mm

- Maximális tömeg: 12 kg

- Telepítés az ügyfélnél. Működésvizsgálat és rövid bevezetés a felhasználói funkciókba.

- Min 2 év garancia

Asztali pH/mV mérő készülék – 3 db

- pH mérő elektródával

- pH mérési tartomány 	-2,000…+20,000 között

- pH felbontás akár 0,001

- pH pontosság max ±0,005

- pH kalibráció akár 5 pontra

- automatikus pufferfelismerés lehetősége

- automatikus hőmérséklet kompenzáció lehetősége

- Grafikus LCD kijelző LED háttérvilágítással

- Hálózati tápegységről történő működés (opcionális elemekről történő működtetés lehetőségével)

- Min 2 év garancia

Hűthető centrifuga – 1 db

- Folyamatos hűtés (4 °C) lehetősége

- Maximális sebesség: min 31150×g (18000 RPM)

- Rendelkezik automatikus rotorfelismeréssel, kiegyenlítetlenség-észleléssel és gyorspörgetés funkciókkal

- Gyors hűtési lehetőség

- Külső méretek: maximum 410 x 690 x 320 mm, maximális tömeg 50 kg

- Cserélhető rotorokkal, az ajánlatnak tartalmaznia kell egy db 6 db 50 ml kónikus cső egyidejű centrifugálásának lehetőségét biztosító szögrotort, mely minimum 6000 RPM/4400 RCF sebességet tud

- A hűthető centrifuga telepítése az ügyfélnél. Működésvizsgálat és rövid bevezetés a felhasználói funkciókba.

- Min 2 év garancia

Állványos mikroszkóp – 3 db

- Binokuláris felépítés

- Upright elrendezés

- 4×, 10×, 40×, 60× objektívekkel

- 360°-ban elforgatható fejegység

- Mozgatható tárgyasztal (min 125*115 mm méretű)

- Durva és finom fókuszállítási lehetőség

- Legalább az egyik okulár tartalmazzon okulár mikrométert

- Max 7 kg tömegű

- Min 2 év garancia

Analitikai mérleg – 3 db

- Belső kalibrációval rendelkező

- Min 400 g mérési tartománnyal

- Felbontás: min 1 mg (nem szükséges a hitelesített státusz)

- Tányérméret: Ø 120 mm vagy 108 x 105 mm.

- Linearitás: ±2 mg

- Rozsdamentes acélból készült mérőserpenyő (amely kiváló kémiai ellenállással bír)

- Üveg huzatvédővel

- Min 2 év garancia

Automata pipetták – 7-7-7 db

- Állítható térfogattartomány

  - 20-200 μl

  - 100-1000 μl

  - 1000-5000 μl között (3 féle pipetta esetében külön-külön)

- Jól látható színkódolás a pipettatesten vagy a száron (sárga, kék és fehér/szürke színekkel a könnyű térfogat azonosítás érdekében)

- UV-álló felépítés

- Teljesmértékben autoklávozható (szétszerelés nélkül) kivitel

- Többféle (márkától függetlenül) pipettaheggyel is használható (a piacon elérhető általános hegyek használhatóak lehessenek)

- Pipettánként egy-egy polcra ragasztható aljzat a megfelelő elhelyezés biztosításához