Specifikáció – Nitrogéngenerátor és tartozékai - 2940

| SPECIFIKÁCIÓ – 1 db | KIAJÁNLOTT TERMÉK |
| --- | --- |
| A nitrogéngenerátor és tartozékainak, beüzemeléshez szükséges szerelvények, szolgáltatások paraméterei | A kiajánlott termék paraméterei (kérjük kitölteni) |
| Nitrogéngenerátor vezérléssel: - nitrogén teljesítmény: min. 1,285 Nm3/h (ISO 1217 szerint mérve) - nitrogén tisztaság: min. 99,9995 % - sűrítettlevegő igény: 0,15-0,20 Nm3/perc - nitrogén nyomás: 6-6,5 bar - elektromos csatlakozás: 230 V/ 50 Hz - megengedett környezeti hőmérséklet: +5 - +45 °C - nitrogén csatlakozás: G ½” - sűrített levegő csatlakozás: G ½” |  |
| Olajbefecskendezéses csavarkompresszor hűtve-szárítóval: - hűtés: léghűtés - zajcsillapítás: zajcsillapító burkolattal ellátva - zajszint: max. 64 dB(A) - légtartályra térfogata: 250-300 L - normál üzemi nyomás: min. 9 bar - légszállítás üzemi nyomásnál: min. 0,65 Nm3/perc (ISO 1217 szerint mérve) - üzemi nyomás: max. 10 bar - motorteljesítmény: min. 5,5 kW - harmatpont: +3°C - csatlakozás: ¾” |  |
| Szűrés: - előszűrők (szárítóra): - csapadékleeresztés: automatikus - maradékolaj-tartalom: max. 0,1 mg/m3 - szűrési finomság: min. 100 nm - csatlakozás: ¾” - finomszűrő: (szárítóra és nitrogén tartályra is): - csapadékleeresztés: automatikus - maradékolaj-tartalom: max. 0,1 mg/m3 - szűrési finomság: min. 10 nm - csatlakozás: ¾” - aktív szén szűrés: - teljesítmény: min. 60 Nm3/h - sűrített levegő csatlakozás: ¾” |  |
| Csapadékelvezetés: - működés: automatikus, időzítővel - szűrés: kondenzátumszűrővel ellátva - elektromos csatlakozás: 230 V/ 50 Hz - csatlakozás: ½” |  |
| Kondenzátumkezelő víz/olaj szeparátor: - teljesítmény: min. 1,28 Nm3/perc (~40°C és 100 % RH esetén) - csatlakozás: ½” |  |
| Nitrogén tartály: - kivitel: álló - térfogat: min. 900 L - üzemi nyomás: min. 11 bar - működési hőmérséklettartomány: -20 - +50 °C |  |
| Oxigén analizátor: - mérési tartomány: min. 0-1000 ppm |  |
| Szerelvények: - A szállított eszközök telepítéséhez és beüzemeléséhez szükséges szerelvények biztosítása |  |
| Szolgáltatások: - a telepítést megelőző helyszíni szemle a kialakítás egyeztetése céljából - kialakítási terv elkészítése - berendezések szállítása a telepítés helyszínére - a szállított eszközök telepítése - üzembe helyezés a telepítés helyszínén - 2 év üzemeltetési garancia 0-24 órás szervízszolgálattal |  |