- KITÖLTENDŐ specifikáció  - Fluoreszcens makroszkóp / zoomos mikroszkóp rendszer

Iktatószám: -II-217-63-2668-…/2023

| Fluoreszcens makroszkóp / zoomos mikroszkóp rendszer minimum követelményei | Kiajánlott paraméterek |
| --- | --- |
| Fő egység, optikai rész: | Fő egység, optikai rész: |
| Zoom tartomány minimum 1:16 |  |
| Látómezőszám: min. 23 mm |  |
| 1,0x Objektív fluoreszcens munkához, min. munkatávolság: 55 mm |  |
| Objektív numerikus apertúra min. 0.25 (vagy min. 450 lp/mm felbontás |  |
| Beépített írisz diafragma |  |
| Fókusz és tárgyasztal | Fókusz és tárgyasztal |
| Motorizált, automatizálható fókusz |  |
| minimum mozgási tartomány: 300 mm |  |
| Fókuszállítás durva és finom koaxiális forgatógombokkal |  |
| Manuálisan mozgatható tárgyasztal, üveg tárgyfelülettel |  |
| Megvilágítások | Megvilágítások |
| Átesőfényes megvilágítás hidegfényű LED-es fényforrással, nappali fény szűrővel, világos látótér, ferde (oblique) és/vagy kontraszt megvilágítás |  |
| LED körfény ráesőfényű megvilágítás |  |
| Fémhalogén fényforrás fluoreszcens alkalmazásokhoz, (120 Watt; Min. átlagos élettartam 2000 óra), a retesz (shutter) lábpedállal vagy asztali kapcsolóval állítható |  |
| Fluoreszcens egység | Fluoreszcens egység |
| Csavarhúzó nélkül cserélhető (pattintható típusú) filtermodulok es legalább 4 férőhelyes szűrőtárcsa |  |
| Kék filtermodul (pl. DAPI festékhez) |  |
| Zöld filtermodul (pl. GFP, FITC-hez) |  |
| Piros filtermodul (pl. mCherry, dsRED-hez) |  |
| Kamerák, szoftver, számítógép | Kamerák, szoftver, számítógép |
| Kettős C-mount kamera adapter 2 db kamera csatlakoztatásához |  |
| Monokróm kamera |  |
| CMOS szenzor; képátló min. 17 mm |  |
| min 4.2 megapixel |  |
| USB 3.0 vagy USB 3.1 csatlakozás |  |
| Színes kamera |  |
| CMOS szenzor, képátló min. 8.9 mm |  |
| min. 5 megapixel |  |
| USB 3.0 vagy USB3.1 csatlakozás |  |
| Vezérlő és kiértékelő szoftver képalkotáshoz és elemzéshez |  |
| Szoftveres autó fókusz, Z-stack, multi-csatornás mód lehetőségekkel |  |
| Számítógép (minimum követelmények: Intel Core i7 processzor, 4 GB DDR3 RAM memória; 1TB HDD, 240 GB SSD) és legalább Windows 10 Pro 64bit (vagy újabb) szoftver Angol billentyűzet egérrel |  |
| minimum 32" képátlójú 4K IPS monitorral |  |
| Kapcsolódó szolgáltatások: | Kapcsolódó szolgáltatások: |
| minimum 5 év teljeskörű garancia Szállítás: 3. emeletre lifttel Betanítás és üzembe helyezés szükséges |  |