Paraméter:	Leírás

Kivitel:	álló

Külső ajtó:	hőszigetelt, kulccsal zárható

Belső ajtó:	két darab hőszigetelt

Hűtőrendszer:	kaszkád rendszerű

Polcok:		három dararab teli, rozsdamentes acél polc, változtatható polctávolsággal

Rakodási szintek:	négy darab

Belső felület:	korrózió védelemmel ellátott acél

Készülék külső kivitele:	korrózió védelemmel ellátott acél

Szigetelés:	PUF (polyuretan foam)

Hasznos térfogat:	minimum 330 liter

Külső méret (szélesség x mélység x magassság):	maximum 755x872x1833 [mm]

Validálási nyílások:	minimum 3 db

Hőmérséklet szabályozási tartománya:	-50°C és -86°C között

Hangterhelés:	max. 53 dB [A]

Hőmérsékletszabályozás:	mikroprocesszoros

Kijelző:	LED kijelző

Hűtőgáz:	HC környezetbarát hűtőgáz

Beállítható paraméterek és funkciók:	kamra hőmérséklete,

hőmérséklet felső riasztási határérték, hőmérséklet alsó riasztási határérték,

riasztás késleltetés,

riasztás ismétlési idő,

billentyűzár,

kompresszor késleltetési idő

Figyelmeztető jelzések:	abnormális környezeti hőmérséklet (≥35 vagy≤0), alacsony hálózati feszültség,

hőmérséklet határértékek túllépése,

hálózati feszültség kimaradás,

akkumulátor élettartam figyelés,

ventilátorok cseréjének jelzése,

hőmérséklet érzékelők funkció ellenőrzése, hőcserélő hőmérséklete,

ventilátorok működőképessége,

akkumulátor bekapcsolva

Figyelmeztetés módja:	fény és hangjelzés

Távolsági figyelmeztetés:				      passzív kontaktus NO/NC

Tárolási kapacitás:		minimum 215 db 2" magas,

133x133 mm-es doboz

Energia fogyasztás: 		-80°C-on maximum 5.7 kWh/nap (+20°C-os környezeti hőmérséklet mellett)