Módosított specifikáció

Víztisztító rendszer:

- Napi víztermelési kapacitás: minimum 360 l – Valóban szükséges-e napi 400 L Type I típusú víz? – Igen, 360 l (24 x 15 l).

- Tápvíz: iható csapvíz, szokásos hálózati nyomáson

- Részecskék mérete a termékvízben: < 0,22 μm

- Előállított vízminőség: Type 1 (ultratiszta)

- Type 1 víztermelési sebesség: minimum 15 l/h – Type II minőséget termel a berendezés 15 l/h-val, amiből készíti a Type I minőségű vizet, melyet 2 l/perc kapacitással lehet kivenni – 1 óra alatt termeljen legalább 15 l megadott minőségű vizet.

- Termékvíz ellenállása 25 °C-on: 18,2 MΩ·cm

- Mikroorganizmusok a termékvízben: < 0,01 CFU/ml

- Tartályban tárolt víz minőség: legalább 15 MΩ·cm – Ezek szerint a berendezésnek Type I és Type II vízminőség előállítására is képesnek kell lennie? – Ez nem lényeges a számunkra, de általában két lépcsőben történik a Type I víz előállítása.

- Tartályban tárolt víz szakaszos keringgetése, valamint UV kezelése a biológiai szennyezők semlegesítésére

- A tartályban tárolt víz vezetésének kijelzése

- A tartály automatikus utántöltése (a tartály vízszintjének ellenőrzése automatizált utántöltéssel biztosítja, hogy mindig rendelkezésre álljon a tisztított víz)

- Tartály térfogat: minimum 30 liter – 400 l/nap elvárt mennyiség mellett minimum 100 L tartály szükséges – Ezt köztes tartályként használnánk, lesz egy 150 l-es tartály a technológiában.

- Garancia: minimum 2 év