Módosított specifikáció!

Biztonsági fülke 1,2 m

Technikai specifikáció:

Mikrobiológiai biztonsági fülke Class II Type A2 kivitelben, amely maximálisan biztosítja a termék, az operátor és a környezet biztonságát.

- EN 12469 szabványnak való megfelelőség

- Döntött, aeroszol biztos motoros mozgatású biztonsági üveg előlap

- Többszintű alarm rendszerek

- A külső gáz és vákuum csatlakozó a tetőn, közvetlenül a falhoz helyezhető

- Nincsenek beépített csapok, a hasznos munkatér növelése érdekében (de utólag beépíthető)

- Beépített hátfali UV lámpa

- 2 db beépített elektromos csatlakozó aljzat

- Teljes mérete (állvány nélkül) (szélesség x mélység x magasság): max. 1400 x 800 x 1500 mm

- Munkatér mérete (szélesség x mélység x magasság): min. 1200 x 600 x 700 mm

- Elülső nyílás mérete (szélesség x magasság): min. 1200 x 200 mm

- Szűrőcsere és karbantartás megoldható a fülke elülső oldalán

- Oldalfala rozsdamentes acél

- V alakú elülső rácsozat, csuklótámasz nélküli kivitel

- Tömege: max. 260 kg

- Lamináris áramlás sebessége: 0,33 – 0,4 m/s

- Bemeneti légsebesség: 0,53 m/s +/- 10%

- Kimeneti légmennyiség arány: 30 +/- 10%

- Szűrő hatásfok (EN1822-1): H14

- Szűrő MPPS hatásfok: 99,995 %

- MPPS átmérő: 0,1 – 0,3 µm

- Aperture protection Factor (Apf) ≥1,0 x 105

- Fényintenzitás a munkafelületen: min. 850 lux

- Hangnyomás szintje: <56 dB(A)

- Vibráció mértéke: <0,005 mm RMS

- Tartozék állvány (opcionálisan állítható magasságú is lehet)

- 3 részre osztott tömör munkafelület

- gyártói nyilatkozat a magyarországi forgalmazói jogosultságról

- a készülék felhasználási helyre történő szállítása és üzembe helyezése

- a készülék meghibásodása esetén a kiszállás és a javítás megkezdése 2 munkanapon belül