Javaslat

Korszerű, flexibilis, széles kinetikai tartományban mérni képes multimode microplate reader kiválasztására:

|  | Ajánlott paraméter megfelel-e az elvárt követelménynek (igen/nem) A pontos értéket minden esetben kérjük megadni, ha releváns |
| --- | --- |
| A készülék legyen képes mérni: Abszorbanciát, abszorbancia spektrumot Fluoreszcencia intenzitást (FRET) monokromátorral és filterrel alul és felül egyaránt Fluoreszcens és lumineszcens spektrumot alul és felül egyaránt Lumineszcenciát (flash, glow, BRET) monokromátorral és filterrel alul és felül egyaránt |  |
| A készülék később bővíthető legyen: TR-fluoreszcenciával (TRF, TR-FRET) filterrel alsó és felső mérésre készen. AS/AL/AP mérésekkel filterrel alsó és felső mérésre készen. Fluoreszcens polarizációval filterrel, UV/VIS tartományban alsó és felső mérésre készen. |  |
| A készülék legyen képes mérni: Végpontos és kinetikai, szekvenciális multi-excitációs és -emissziós, hányados és well-pásztázással (well-scanning). |  |
| Legalább 4 db EX/EM filtert fogadjon be, melyeket regisztrálva azokat automatikusan kezelje, váltsa a készülék. |  |
| Képes legyen 6,12,24,48,96, 384 formátumú mérőlemez (microplate) befogadására adapterek használata, a microplate magasságának megadása nélkül, azokat automatikusan kezelve, elfogadva az ismertebb gyártók microplate-jeit. |  |
| Fényforrása (nagyenergiájú) xenon villanólámpa minden módban. |  |
| Abszorbancia mérését legalább 220-999 nm (nanométer) között tegye lehetővé. |  |
| Fluoreszcencia intenzitás mérését és spektrumfelvételt monokromátorral legalább 320-720 nm (nanométer), filterrel 240-720nm között tegye lehetővé. |  |
| Lumineszcencia mérését és spektrumfelvételét tegye lehetővé legalább 350-700nm között. |  |
| Lumineszcencia mérésnél és fluoreszcens gerjesztésnél és emisszió mérésnél folytonosan állítható legyen a sávszélesség legalább 10-100 nm között 1 nm-es közökkel. |  |
| Elmenthetőek legyenek a monokromátor beállítások (fluorofór, luminofór könyvtár). |  |
| Fluoreszcens érzékenység monokromátorral felső olvasás, 384w/20uL Fluorescein-re vonatkoztatva megadva ne legyen rosszabb 0.5pM-nál. |  |
| Fluoreszcens intenzitás mérésének dinamikus tartománya nagyobb legyen 6-nál. |  |
| Legalább 100M RFU mérésére képes legyen monokromátoros módban felső olvasásban. |  |
| Fluoreszcencia/lumineszcencia monokromátoros és filteres mérésnél, alsó és felső olvasás előtt automata és vagy manuális Z fókusz beállításával maximalizálható legyen a mérhető érték, melynek um-ben kifejezett flexibilitása nem lehet rosszabb 100um-nél. |  |
| Egyes mérőhelyek (wellek) térbeli 2D szkennelését végezze minimálisan 25x25 mérőpont kijelölésével vagy beállítható sugarú/átmérőjű spirális és köralakú/orbitális alakzatban. |  |
| A hőmérséklet szabályozható legyen a leolvasó térben, minimális tartomány: szobahőmérséklet + 4 C foktól legalább + 40 C fokig |  |
| Rázás módban beállítható legyen a dupla orbitális program a lineáris és orbitálison kívül, sebességgel és idővel. |  |
| A rázó/rázató rendszere megerősített legyen a nagyobb igénybevételekre, mint a kb. 1.5mm orbit, 500 rpm vagy afeletti rázatások akár többórás időtartamban. |  |
| Rendelkezzen két injektorral, melyek holttérfogata visszafolyatással sem lehet nagyobb 50 uL-nél. |  |
| Később rendelhető legyen a méréssel egyidőben való adagolásra alkalmas injektor. |  |
| Számítógépes vezérlésű legyen, USB kommunikációval. |  |
| A vezérlő és értékelő szoftver licenszeinek a száma legalább 25 legyen. |  |
| Az értékelő szoftver átlag és koncentráció számítás, standard görbe rajzolása, standard görbe elemzési módok: lineáris regresszió, point-to-point, 4 parameter fit, 5 parameter fit, szegmentális regresszió, cubic spline, 2nd polynomial, 3rd polynomial, hyperbola, lineáris/logaritmikus x/y értékek, enzim kinetika és felhasználói/egyedi elemzésekre legyen képes. |  |
| A CFR 21 part 11 előírásoknak feleljen meg a vezérlő és értékelő szoftver is. |  |
| A megajánlott műszer nem lehet 2022.01.01. előtti gyártású. |  |
| Ún. demo/kiállítási készülék nem fogadható el. |  |
| Garancia, jótállás legalább 12 hónap |  |