{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Excella"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Excella","index":0,"n_rows":37,"n_cols":3,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,2],[25,0,25,2],[32,0,32,2],[9,0,9,1],[0,0,0,1]]}
["Specifikáció az SZTE/2019/PB10212 ajánlattételi felhíváshoz "]
["Megnevezés: ","Excella 25R hűthető-fűthető rázóinkubátor"]
["Össz. darabszám:","1 db"]
[]
["Ajánlattevő neve:"]
["Gyártó:"]
["Megajánlott termék típusa:"]
[]
["A készülékkel szemben támasztott követelmények:"]
["Alapkövetelmények: A készülék legyen képes szobahőmérséklet alatt és felett rázni és termosztálni a mintákat különböző térfogatú edényekben. Legyen kompatibilis a New Brunswick illetve Eppendorf rázógépek tartozékaival"]
[]
["Jellemző adatok, paraméterek","Igény","Ajánlott paraméter"]
["Fűtőblokk tulajdonságai"]
["Fordulatszám-tartomány","50 - 400 rpm"]
["Hőmérséklettartomány alsó értéke","(szobahőmérséklet-15oC) vagy alacsonyabb"]
["Hőmérséklettartomány felső értéke","60oC vagy magasabb"]
["Hőmérsékletszabályozás pontossága","± 0,5 oC 37oC-on"]
["Körkörös orbit","2,5 cm"]
["Időzítethető működtetés","igen"]
["Időzítési tartomány","0,1-99,9 óra vagy folyamatos"]
["Platform mérete"," legalább 76 x 46 cm "]
["Maximális kapacitás","legalább 4 x 6 L"]
["Áramkimaradás után újraindul","igen"]
["Univerzális platform","igen"]
[]
["Tartozékok"]
["Univerzális platform","igen"]
["2L erlenmeyer clamp rugós foglalattal, ","6 db"]
["1L erlenmeyer clamp rugós foglalattal, ","6 db"]
["250 mL erlenmeyer clamp rugós foglalattal, ","25 db"]
["125 mL erlenmeyer clamp rugós foglalattal ","30 db"]
[]
["A rendszer egyéb jellemzői"]
["Szállítóval szemben támasztott elvárások"]
["Köztartozás-mentesség","igen"]
["Gyártó által igazolt szakszerviz, 3 év távlatában","igen"]
["Garancia"," min 1 év"]