Webra procedure number SZTE/2023/PB12961

Specifikáció magyarul: Hidrogén az oxigénben gázanalizátor

- Közeg: O2 gáz

- Mérési tartomány: 0-4% H2 oxigénben

- Belépő nyomás: atmoszférikus

- Kilépő nyomás: atmoszférikus

- Ex d (Zóna2, IIC, T2) minősítés

- Gázhőmérséklet: 25-60 °C

- Nedvességtartalom: harmatpont ≤ 5°C

- Mérés maximum 75 Nl/perc gázáramban átfolyó üzemmódban, vagy beépített mintavételezési eszköz a megfelelő mintatérfogat kivételéhez fő gázáramból

- Környezeti hőmérséklet: 0-45 °C

- Folyamatos (7/24) üzemelés lehetősége

- Kalibráció szükségessége nem gyakrabban, mint 1 havonta (folyamatos üzem esetén)

- Telepítést követően a felhasználó maga is el tudja végezni a kalibrációt

- Folyamatos adatkiolvasási lehetőség folyamatirányító (NI CompactRIO) eszköz segítségével, preferáltan RS-232 vagy RS-485 porton keresztül

- T90 idő: <60 másodperc 60 l/h esetén

- Magyar/angol nyelvű használati utasítás, ami tartalmazza a készülék kommunikációs beállításait is

Specification in English: Hydrogen in oxygen gas analyzer

- Medium: O2 gas

- Measurement range: 0-4% H2 in oxygen

- Inlet pressure: atmospheric

- Outlet pressure: atmospheric

- Ex d (Zone 2, IIC, T2) specification

- Gas temperature range: 25-60 °C

- Humidity content: dew point ≤ 5°C

- Measurement at a maximum flow rate of 75 Nl/min in a flow through arrangement, or via an included sampling system that samples the main gas stream

- Ambient temperature: 0-45 °C

- Continuous operation (7/24)

- Calibration is needed less frequently than 1 month in case of continuous operation

- The calibration must be possible on-site by the user

- Continuous communication and data transfer to a process control system (NI CompactRIO), via RS-232 or RS-485 ports

- T90 time: <60 sec (at a flow-rate of 60 L/h)

- Hungarian or English user manual, that also includes the communication settings and protocols of the instrument