PCR munkaállomás specifikáció

Beszerzés tárgya: 1 db PCR munkaállomás, mely a DNS mintákkal történő, szennyeződésmentes munkavégzést biztosítja. A hatékony munkavégzéshez munkaasztal-típusú, rozsdamentes fém vázon üvegfalakkal ellátott, rozsdamentes munkafelülettel rendelkező készülékre van szükségünk, a készülék felső részében beépített UV-lámpával, mely 15-30 perc expozíciós idő alatt fertőtleníti a munkafelületet a DNS/RNS fragmentumok inaktiválásával. A direct UV-fény besugárzás időtartamát digitális időzítő szabályozza. A munkafelület kellő megvilágítását szintén beépített lámpatest biztosítja.

Az alábbi minimumparamétereknek kell megfelelnie a készüléknek:

| Oldalfal anyaga | Rozsdamentes acél (hátsó oldal); üveg (kétoldali és elülső fal; Euroglass) |
| --- | --- |
| Munkafelület anyaga | Rozsdamentes acél |
| Beépített UV-lámpa | 2x30W beépített baktericid UV-C, TUV 30W 1SL/25 |
| UV radiation level | 18 mW / cm2 / sec |
| Sugárzás típusa | UV (λ = 253.7 nm), ózonmentes |
| Direkt UV kitettség digitalis beállítási lehetőségei | 1 perc–24 óra / nonstop (folyamatos) (1 perces léptetés) |
| UV-recirkuláció | 1 х 30W (hatékonyság: >99% /óra) |
| A munkafelület megvilágítása | 1 x TLD-30W |
| Oldalpanelek vastagsága | 4 mm |
| Felső elülső panel vastagsága | 8 mm |
| Elülső védőfelület vastagsága | 5 mm |
| Optikai transzmisszió | 95% |
| UV védelem | >96%, UV-protektív film |
| Munkafelület nagysága | 1210 × 500 mm |
| Nyitás méretei (teljesen kinyitott elülső oldal esetén) | 1210 × 190 mm |
| Biztonsági szolgáltatások | Automatikus UV-lámpa lekapcsolás, amikor az elülső felület nyitva van |
| Az egység belsejében elhelyezkedő áramforrások | 3 beépített csatlakozó max. 1000 W és bejövő csőcsatlakozás a hálózati kábelek számára |
| Teljes külső méret (W×D×H) | 1250 × 600 × 590 mm |
| Max súly (nettó / bruttó) | 58 / 68.5 kg |
| Teljesítmény | 135 W |
| Nominális működtetési feszültség | 100-240 V (50-60Hz) |
| Hosszú élettartamú UV-lámpa | átlagosan 9000 óra |