Specifikáció 1. részajánlati kör

Típusszám MDF-DU300H-PE

MDF-DU300H-PE

PRO ECO

MDF-DU300H-PE

Költségtakarékos és környezetbarát mintatárolás

A természetes hűtőközegekkel ellátott MDF-DU300H PRO ECO -86°C függőleges fagyasztó minimálisra csökkenti az energiafogyasztást, csökkenti a környezetterhelést és pénzt takarít meg. Az innovatív technológia értékes kutatási és klinikai minták biztonságos tárolását biztosítja.

Hatékony hűtés

A természetben előforduló szénhidrogén (HC) hűtőközegek hatékonyabb hűtést biztosítanak magas párolgási hőjük miatt. A jobb teljesítmény mellett ez csökkenti az energiafogyasztást és az energiaköltségeket.

Megbízható technológiák

A kifejezetten ultraalacsony hőmérsékletű alkalmazásokhoz tervezett kompresszorokat a bevált PHCbi kaszkád hűtőrendszerben alkalmazzák, biztosítva a legmagasabb szintű teljesítményt és megbízhatóságot.

Könnyű használat és intelligens biztonság

Átfogó ellenőrzés. A riasztási és felügyeleti funkciókat egy könnyen használható mikroprocesszoros vezérlő egyesíti, az összes funkció digitális kijelzőjével.

Környezetbarát

Ideális olyan laboratóriumok számára, amelyek csökkenteni szeretnék szénlábnyomukat és környezeti hatásukat, hogy megfeleljenek a fenntarthatósági irányelveknek.

Egységes mintatárolás

A tervezés és a gyártás minősége biztosítja a megbízható és megbízható tárolást, amely megőrzi az értékes minták sértetlenségét.

Nagy teljesítményű hűtés

A nagy teljesítményű hűtőrendszer rendkívül tartós és hatékony hűtést eredményez az értékes minták és kutatási anyagok megbízható tárolása érdekében.

Típusszám MDF-DU300H-PE

Külső méretek (Sz x Mé x Ma):  750 x 870 x 1830 mm

Belső méretek (Sz x Mé x Ma): 490 x 600 x 1140 mm

Térfogat: 333 liter

Nettó tömeg: 241 kg

Kapacitás: 2” dobozok 216

Teljesítmény

Hűtési teljesítmény: -86 °C

Hőmérséklet beállítási tartomány: -50 és -90°C között

Hőmérséklet szabályozási tartomány: -50 és -86 °C között

Ellenőrzés

Vezérlő Mikroprocesszor, nem felejtő memória

LED kijelző

Hőmérséklet-érzékelő Pt-1000

Hűtés

Cascade hűtőrendszer

Magas fokozatú kompresszor W 450

Magas fokozatú HC hűtőközeg

Alacsony fokozatú kompresszor W 450

Alacsony fokozatú HC hűtőközeg

Szigetelőanyag PUF

Szigetelés vastagsága 130 mm

Felépítés

Külső anyag festett acél

Belső anyag festett acél

Külső ajtó 1 darab

Külső ajtózár Y

Belső ajtók 2 db (szigetelt)

Polcok darabszám: 3

Max. terhelés - polconként  50 kg

Max. terhelés - összesen3) 150 kg

Hozzáférési port mennyiség 3

- pozíció hátra/alul x 2

-átmérő Ø 17 mm

Görgők 4 db (2 szintező láb)

Riasztások (V = vizuális riasztás, B = hangjelzés, R = távoli riasztás)

Áramszünet V-B-R

Magas hőmérséklet V-B-R

Alacsony hőmérséklet V-B-R

V-B szűrő

Nyitott ajtó V-B

Elektromos és zajszint

Tápellátás V 230V 50Hz egyfázisú

Zajszint5) dB [A] < 52

Bővítési lehetőségek

Folyékony CO2 tartalék CVK-UB2-PW

Hőmérséklet rögzítők

- Kör alakú MTR-G85C-PE

- RP-G85-PW diagrampapír

- PG-R-PW tintatoll

- MTR-85H-PW típusú folyamatos szalag

- RP-85-PW diagrampapír

- Tinta toll DF-38FP-PW

- Felvevőház MDF-S3085-PW

Fiókok MDF-30R-PW (max)2

PRO ECO -86°C álló fagyasztó

1) Csak a főszekrény külső méretei, a fogantyú és egyéb külső kiemelkedések nélkül - A részletekért lásd a méretrajzokat.

2) A fagyasztó közepén mért levegő hőmérséklet, környezeti hőmérséklet

+30ºC, terhelés nélkül.

3) Névleges érték - Háttérzaj 20 dB[A].

Természetes hűtőközegek

A természetes szénhidrogén hűtőközegek hatékonyabb hűtést biztosítanak magas párolgási hőjüknek köszönhetően. Ennek eredményeként kisebb kompresszorok használhatók, ami nagyobb energiahatékonyságot eredményez. A rendkívül alacsony globális felmelegedési potenciállal a természetes hűtőközegek a környezet számára is jobbak.

Hőcserélő kialakítás

A szabadalmaztatás alatt álló hőcserélő nagyobb felületi érintkezést biztosít a hűtőrendszer kritikus pontjain. Ez javítja az általános hatékonyságot és csökkenti a kompresszor működési idejét az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Hűtőrendszer

A nagy teljesítményű, megbízható kompresszoroktól a stratégiai tervezésű elpárologtató tekercsekig, amelyek optimális hőmérséklet-egyenletességet biztosítanak, a hűtőszekrényrendszert kifejezetten az ultraalacsony alkalmazásokhoz tervezték. Ez rendkívül tartós és hatékony hűtést eredményez a megbízhatóság érdekében értékes minták és kutatási anyagok tárolása.

Automatikus kompresszorciklus

A kompresszor BE-KI ciklusait a rendszer automatikusan szabályozza a hűtési igénynek megfelelően a kompresszor működési idejének minimalizálása és az energiamegtakarítás érdekében.

Mikroprocesszoros ciklus

Átfogó vezérlési, riasztási és felügyeleti funkciókat egyesítenek egy könnyen használható mikroprocesszoros vezérlőben, az összes funkció digitális kijelzőjével. Gyors hőmérséklet-lehúzás