2. részajánlati kör

Cryocube F570h (F571340031) specifikáció

- Álló kivitelű - 80oC-os ultramélyhűtő

- Kapacitása legyen legalább 550 liter

- A készülék rendelkezzen kaszkád (két kompresszoros) hűtéssel

- A készülék rendelkezzen környezetbarát, legalább 130 mm vastag poliuretán és vákuum panel szigeteléssel

- A készülék környezetbarát hűtőközeggel (R290/R170) üzemeljen

- Belső tere legyen rozsdamentes acél

- Rendelkezzen digitális hőmérséklet kijelzéssel

- Legyen kerekeken gördíthető

- Rendelkezzen zárható külső ajtóval

- Rendelkezzen 5 részre osztott belső térrel, minden kompartmentum rendelkezzen szigetelt belső ajtókkal

- A készülék rendelkezzen vákuum szeleppel a könnyebb ajtónyitás érdekében

- A készülék legyen alkalmas 25 rack elhelyezésére, férjen bele legalább 40,000 minta 5 cm magas tárolódobozok esetén 10 x 10 férőhellyel számolva

- A készülék fogyasztása ne legyen több, mint 7,5 kWh/nap, normál használat mellett

- Szobahőmérsékletről - 80°C-ra 3,5 óra alatt hűtsön le

- A készülék - 80oC-on történő használat mellett 60 másodperces ajtónyitást követően maximum 27 perc után érje el újra a működési hőmérsékletét

- A készülék zajterhelése ne legyen több, mint 58 dB

- Külső dimenziója ne legyen több, mint (W x D x H): 115 cm x 90 cm x 195 cm

- A készülék rendelkezzen beépített akkumulátorral vészjelzéshez áramkimaradás esetén