CO2 inkubátor

Technikai specifikáció:

- Térfogat (bruttó/hasznos):		max. 190 liter/ min. 140 liter

- Belső méretek (szélesség x magasság x mélység): 530 x 690 x 500 mm

- Külső méretek (szélesség x magasság x mélység): max. 700 x 900 x 750 mm

- Elektropolírozott, hegesztés nélküli 304 rozsdamentes acél belső tér

-Üveg belső ajtó (opcionálisan 4 részre osztott is lehet), fűtött külső ajtó

- Direkt falfűtés

- 4 db rozsdamentes acél polc (opcionálisan perforált is lehet)

- Könnyen kivehető polcrendszer

- Hőmérséklet tartomány: környezet + 5oC – 50oC

- Hőmérséklet pontosság: +/- 0,1oC

- Hőmérséklet egyenletesség: +/- 0,3oC

- Független túlfűtés elleni védelem (Beállított hőmérséklet +1 oC)

- Hőmérséklet visszaállása 15 mp ajtónyitás után: átlagosan 4 perc

- CO2 érzékelő: infravörös, automatikus nullázás, páratartalom független

- CO2 tartomány: 0,5 – 20 % CO2

- Pontosság: +/- 0,2 % CO2

- Egyenletesség: +/- 1% CO2

- CO2 szint visszaállása 15 mp ajtónyitás után: átlagosan 5 perc

- Relatív páratartalom: min. 95% (kismértékben állítható az alsó fűtés szabályozásával)

- Ventilátor nélküli hőlégkeverés

- Önsterilezési ciklus: 125 oC (10,5 – 13,5 óra)

- Programozható hibajelzések

- Hiba események tárolása a paraméterekkel (max. 500 esemény)

- RS 232 csatlakozó

- Tömeg (nettó): max. 105 kg

- Gyártói nyilatkozat a magyarországi forgalmazói jogosultságról

- Tartozék reduktor és nyomásszabályozó

- a készülék felhasználási helyre történő szállítása és üzembe helyezése

- a készülék meghibásodása esetén a kiszállás és a javítás megkezdése 2 munkanapon belül