Specifikáció

Centrifuge 5418 R G

- A készülék kapacitása legyen minimum 18 darab 1,5 ml-es  vagy 2 ml-es cső

- Maximális fordulatszáma legyen minimum 14.000 rpm, és legyen beállítható 100 – 14 000 rpm között

- A rotor és a rotor teteje egyaránt alumíniumból legyen, aeroszolbiztos kivitelben

- A korrózió megelőzésére és a víz rotortérben való felgyülemlésének megakadályozására a készülék rendelkezzen a rotortérbe épített kondenzvíz elvezető csatornával

- A fordulatszám beállítása 100 rpm egységenként történjen

- A futások pontos reprodukálhatósága érdekében a készülék rendelkezzen olyan funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy a beállított idő visszaszámlálása csak a megadott fordulatszám minimum 90%-ának elérése után induljon

- A készüléken legyen olyan gyors centrifugálás funkció, amelynek segítségével a rövid centrifugálás a megadott határok között tetszőleges fordulaton lehetséges.

- Hőmérséklet szabályozási tartomány: 0°C – 40°C

- A készülék rendelkezzen ún. gyors hűtés funkcióval

- A készülék zajszintje a megajánlott rotorral legyen maximum 57 dB (A)

- Kis helyigény, a könnyű töltés érdekében a rotor tér magassága maximum 25 cm legyen