CO2 inkubátor

- Térfogat (bruttó/hasznos):max. 190 liter/ min. 140 liter

- Belső méretek (szélesség x magasság x mélység): 530 x 690 x 500 mm ± 5%

- Külső méretek (szélesség x magasság x mélység): 700 x 900 x 750 mm ± 5%

- Elektropolírozott, hegesztés nélküli 304 rozsdamentes acél belső tér

- Üveg belső ajtó, fűtött külső ajtó

- Direkt falfűtés

- 4 db rozsdamentes acél polc

- Könnyen kivehető polcrendszer

- Hőmérséklet tartomány: környezet + 5°C – 50°C

- Hőmérséklet pontosság: +/- 0,1°C vagy jobb

- Hőmérséklet egyenletesség: +/- 0,3°C vagy jobb

- Független túlfűtés elleni védelem (Beállított hőmérséklet +1°C)

- Hőmérséklet visszaállása 15 mp ajtónyitás után: átlagosan 4 perc ± 5%

- CO2 érzékelő: infravörös, automatikus nullázás, páratartalom független

- CO2 tartomány: 0,5 – 20 % CO2

- Pontosság: +/- 0,2 % CO2 vagy jobb

- Egyenletesség: +/- 1% CO2 vagy jobb

- CO2 szint visszaállása 15 mp ajtónyitás után: átlagosan 5 perc  ± 5%

- Relatív páratartalom: min. 95% (kismértékben állítható az alsó fűtés szabályozásával)

- Ventilátor nélküli hőlégkeverés

- Önsterilezési ciklus: 125oC ± 5% (10,5 – 13,5 óra)

- Programozható hibajelzések

- Hiba események tárolása a paraméterekkel (legalább 500 esemény)

- RS 232 csatlakozó

- Tömeg (nettó): max. 105 kg ± 10%

- Gyártói nyilatkozat a magyarországi forgalmazói jogosultságról: nyertes ajánlattevő a berendezés leszállításakor mutassa be

- Tartozék: reduktor és nyomásszabályozó

- a készülék felhasználási helyre történő szállítása és üzembe helyezése

- a készülék meghibásodása esetén a kiszállás és a javítás megkezdése 2 munkanapon belül