SPECIFIKÁCIÓ

NYERSFEHÉRJE MEGHATÁROZÓ RENDSZERHEZ

UDK 159 automatikus vízgőz desztilláló rendszer, beépített titrálóval
Alkalmas ammónia-nitrogén, fehérje, nitrogén tartalom (Kjeldahl vagy direkt alkáli desztillálás), nitrit-nitrogén (redukció után), fenolok, illékony savak, cianidok, alkohol valamint Devarda nitrogén meghatározásra. 

- Min. 50 előre beállított protokoll (standard és egyéni)

- Ismételhetőség: < 1%

- N kimutatás: min. 99,5% (1 és 200 mg N tartományban)

- Érzékenység: min. 0,1 mg

- Mikroprocesszoros vezérlés, 
- integrált 6"-os színes, érintő-képernyős kijelző, 
- Desztilláláshoz szükséges idő: max. 4 perc (a titrálással együtt)

- automatikus Nátrium-hidroxid, Víz és Bórsav adagolás

- automatikus desztillációs maradék eltávolítás.

- Gőz szabályozás: 10-100%

- Csatlakozások: Ethernet, 2 x USB, RS232 és TTL PC, nyomtató, mérleg, egér, és pendrive csatlakozásra.

- Értékesítési csomag tartalma:

készülék beépített titrálóval, 1 db Ø 42x300 mm 250ml kémcső, 1 db 250 ml Erlenmeyer gyűjtőedény, tégelyfogó, ceruza az érintőképernyőhöz, képernyővédő fólia, 5 literes reagens tartály (Bórsav) csavaros kupakkal csővel szenzorral, 10 literes reagens tartály (Nátrium-hidroxid) csavaros kupakkal csővel, folyadékszenzorral, 20 literes reagens tartály (Víz) csavaros kupakkal csővel szenzorral, 20 literes 20 rezidium tartály csavaros kupakkal csővel szenzorral.
Roncsoló cső 

Ø 42x300 mm, 250 ml min. 21 db 
DKL20 automata Kjeldahl roncsoló egység

- Alkalmas 20 darab 250 ml  (Ø 42 mm) cső egyidejű befogadására.
- lift-mechanizmus

- Mikroprocesszoros vezérlés, 
- integrált LCD kijelző, 
- Hőmérséklet tartomány: környezeti hőmérséklet – min. 450°C

- Hőmérséklet pontosság: ± 0,5 °C

- Hőmérséklet homogenitás: ± 0,5 °C

- min. 50 programhely (min. 30 gyári program)

- min. 4 lépcsős programozási lehetőség. 
- 1-999 perces időzítés

- Túlfűtés védelem, vizuális és hangos figyelmeztető jelzések. 

- Teljesítmény: min. 2.300 W

- Értékesítési csomag tartalma:

Készülék,  roncsoló cső tartó rack, elszívó fedél, csöpögtető tálca, min. 21 db Ø 42x300 mm 250 ml-es

SMS Savgőz lekötő, közömbösítő

A roncsoláskor keletkező savgőzök kondenzálásához, semlegesítéséhez, amelyhez lúgos oldatot használ.

JP Recirkulációs áramlású vízsugárszivattyú, 
Alkalmazása: vákuum biztosítása a blokkroncsolóhoz csatlakoztatott savgőz megkötő egység (SMS) számára.

- min. 35 l/min
- min. 50 mbar elszívási teljesítménnyel.

- Változtatható elszívási teljesítmény
- Teljesítmény: min. 160 W

Garanciára vonatkozó elvárások:

- Minimum 24 hónap garancia

Az ár tartalmaz:

1 nap üzembe helyezést és 3 nap betanítást.

Minden tétel megajánlása esetén tudjuk elfogadni az ajánlatot!

