SPECIFIKÁCIÓ Hűthető mikrocentrifuga rotorral, 1 db
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Megajánlott termék paraméterei

	Asztali hűthető mikrocentrifuga 
1 db 24 x 1,5 (2,0) ml szögrotorral kompletten
	igen
	

	A megajánlott szögrotorral a minimálisan elérhető sebesség: 17.000 RPM
	igen, kérjük megadni
	

	A megajánlott szögrotorral a minimálisan elérhető 

RCF: 27.237 x g
	igen, kérjük megadni
	

	A rotor Bio-Safe fém tetővel szállítandó
	igen
	

	A készüléket 24 db 0,2 ml adapterrel együttesen kell leszállítani
	igen
	

	Állítható hűtési tartomány: 
- 20 ºC …. + 40 ºC között
	igen, kérjük megadni
	

	A készülék rendelkezzen gyors lehűtéssel: 

szobahőről + 4 °C-ra 5 perc alatt
	igen
	

	A centrifugálási idő számolása beállítható legyen a kért sebesség elérésétől vagy a centrifugálás elindításától
	igen
	

	A készülék a sebességet beállítástól függően RPM vagy RCF (xg) értéken is ki tudja jelezni
	igen
	

	A gyorsulás legyen szabályozható minimum 9 db fokozatban
	igen, kérjük megadni
	

	A fékezés legyen szabályozható minimum 9 db fokozatban
	igen, kérjük megadni
	

	A készülék alapterülete ne haladja meg a 31 cm szélességet és a 62 cm mélységet
	igen, kérjük megadni
	

	A készülék minimum 100 db program memóriával rendelkezzen     
	igen, kérjük megadni
	

	Automatikus rotorfelismerés
	igen
	

	Pulse gomb – rövid ideig tartó centrifugáláshoz
	igen
	

	Automatikus kiegyensúlyozatlanság érzékelés és biztonsági kikapcsolás
	igen
	

	A jövőbeni felhasználás érdekében a készülék 1,5 (2,0) ml-es csövekhez való kilendülő rotorral is bővíthető legyen, melynek fordulatszáma minimum 13.000 RPM
	igen, kérjük megadni
	

	A jövőbeni felhasználás érdekében a készülék 8 db 0,2 ml PCR striphez való szögrotorral is bővíthető legyen, melynek fordulatszáma minimum 12.500 RPM
	igen, kérjük megadni
	

	Teflonbevonatú rotortér 
	igen
	

	Fehér színű készülékház 
	igen
	

	Csak gyári új készülék ajánlható meg 
	igen
	

	Magyarországi szerviz 
	igen
	


